Описание типа средства измерений.

ФГУП "ВНИИФТРИ'

Радиометр аэрозолей

РАА-10

Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № Взамен №

Выпускается по техническим условиям ТУ 6943-002-18446736-00.

Назначение и область применения.

Радиометр аэрозолей РАА-10 предназначен для экспрессных измерений эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона ( "Rn) и ЭРОА торона ( Тп) в воздухе жилых и рабочих помещений, а также на открытом воздухе при контроле за соблюдением санитарных норм (СанПиН 2.2.2.542-96).

Описание.

Принцип действия основан на осаждении дисперсной фазы короткоживущих дочерних продуктов деления радона из контролируемого воздуха на аэрозольный спектрометрический фильтр АФА-РСП 10 с последующим измерением их активности по числу зарегистрированных альфа-частиц от RaA, RaC и ThC и вычислением значений ЭРОА 222Rn и ЭРОА 220Тп.

Конструктивно радиометр аэрозолей РАА-10 выполнен в виде носимого прибора с автономным и сетевым питанием. Основными его узлами являются:

-	блок   отбора   и   измерения   проб,   состоящий   из   фильтродержателя   с
электромеханическим   приводом,       устройства   прокачки    воздуха   и
полу проводникового детектора;

-	блок управления с расположенными в нем элементами управления и инди
кации на базе микропроцессора.

Основные технические характеристики.

Диапазон измерений ЭРОА     Rn, Бк/м	10 ... 2 х 10

Диапазон измерений ЭРОА 220Тп, Бк/м3	0,1 • • 1,0 х 10

Пределы допускаемой основной относительной

погрешности измерений ЭРОА 22""Rn и ЭРОА 220Тn, %	± 30

Нелинейность градуировочной характеристики

при измерении   ЭРОА 222Rn в диапазоне

от 10 до 2.0x104 Бк/м3 не более, %	±15

Пределы допускаемой дополнительной погрешности

измерений ЭРОА 222Rn   и   ЭРОА 220Тn при

изменении температуры окружающего воздуха

в пределах рабочих температур, %	±10

Собственный фон   радиометра   не более, с"1	2.0x10'"

Время установления рабочего режима не более, мин	I

Нестабильность показаний радиометра за 24 ч
непрерывной работы не более, %	±10

Объемный расход воздуха через фильтр, л/мин	15 + 1

Мощность, потребляемая от сети переменного тока

напряжением (220 +22.3з) В, частотой (50 ± 1) Гц

не более, В А	7

4

Мощность, потребляемая от аккумуляторов

не более, ВА	5

Средняя наработка на отказ не менее, ч	5000

Габаритные размеры (длина* ширина* высота)

не более, мм	290 х 200 х 110

Масса, включая аккумуляторный блок питания,

не более, кг	3,5.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура воздуха, С	от + 5 до + 40

- относительная влажность воздуха при +25 С, не более %      75

- атмосферное давление, кПа	от 70 до 106,7

знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится в правом нижнем углу лицевой поверхности панели методом шелкографии и в левом верхнем углу лицевой стороны обложек руководства по эксплуатации МГФК 968620.01 ОРЭ и паспорта МГФК 968620.002ПС типографским способом.

Комплектность.

| Наименование | Обозначение | Кол. шт. |
| --- | --- | --- |
| Радиометр аэрозолей РАА-10 | МГФК 444.10 | 1 |
| Фильтр АФА-РСП-10 | ТУ 95 1892-89 | 100 |
| Блок питания БПТ-01 |  | 1 |
| Держатель | МГФК 444,30 | 1 |
| Аккумулятор GP 95 ААКС |  | 12 |
| Руководство по эксплуатации | МГФК 968620.01 ОРЭ |  |
| Паспорт | МГФК 968620.002ПС | 1 |
| Сумка укладочная ОСТ 17.838.80 |  | 1 |

Поверка.

Поверка радиометра аэрозолей РАА-10 проводится в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации МГФК 968620.01 ОРЭ, согласованным Г'П "ВНИИФТРИ" в 2000 г.

Основное поверочное оборудование:

-	рабочие эталоны II разряда  1П9 (погрешность аттестации ±5%);
генератор естественных радиоактивных аэрозолей ГЭРА-2, входящий

в состав государственного специального эталона ГЭТ 39-78;

- рабочий    эталон    радиометр    аэрозолей   РАМОН-01М    (погрешность
измерения ± 15 %);

- ротаметр РМ-6.3 ГУ по ГОСТ 13045-81.

Межповерочный интервал - один год.

Нормативные документы.

ГОСТ 27451-87 «Средства измерения ионизирующих излучений. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 28271-89 «Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний».

Заключение.

Тип радиометра аэрозолей РАА-10 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель:   ООО «НТМ-ЗАЩИТА». Адрес: 1 15409, г. Москва, Каширское шоссе ,31. Телефон (факс): 323-92-82.

Генеральный директор ООО «НТМ-ЗАЩИТА»