ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ

СТ-07

№

#### Руководство по эксплуатации

БВЕК 470000.001 РЭ

Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание и работа изделия | 4 |
| 2 | Эксплуатационные ограничения | 10 |
| 3 | Подготовка изделия к использованию | 11 |
| 4 | Методика выполнения измерений | 14 |
| 5 | Техническое обслуживание изделия | 18 |
| 6 | Возможные неисправности и способы их устранения | 19 |
| 7 | Хранение и транспортирование | 20 |
| 8 | Оценка неопределенности при измерениях параметров электростатического поля | 22 |
|  | Приложение А. Схемы сборки измерительных пластин | 24 |

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на измеритель параметров электростатического поля СТ-07 БВЕК 470000.001 и содержит описание измерителя, принцип действия, а также технические данные и другие указания, необходимые для правильной его эксплуатации.

Для безопасной и правильной эксплуатации измерителя необходимо дополнительно пользоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»(ПТЭ) и «Правилами по охране труда  при эксплуатации электроустановок»,

Требования к техническому персоналу, эксплуатирующему измеритель, должны определяться из реальных условий эксплуатации.

- Описание и работа изделия.

  - Назначение изделия.

Измеритель СТ-07 предназначен для измерений параметров электростатического поля при обеспечении контроля за опасными уровнями электростатических полей в соответствии с требованиями

СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; для оценки электризуемости материалов (ГОСТ 32995-2014 «Материалы текстильные. Методика измерения напряженности электростатического поля»).

1.1.1. Измеритель применяется при проведении комплексного санитарно-гигиенического обследования помещений и рабочих мест, обеспечивающих электромагнитную безопасность населения, а также при измерениях параметров электростатического поля, возникающего при использовании различной продукции и в технологических процессах  в промышленности,  на транспорте, открытых территориях.

  - Технические характеристики.

    - Диапазон измерений напряженности электростатического поля от зарядов на поверхности от 0,5 до 300 кВ/м.

    - Диапазон измерений напряженности электростатического поля в открытом пространстве от 0,5 до 200 кВ/м.

    - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряженности электростатического поля ( 10%.

    - Диапазон измерений электростатического потенциала заряженной поверхности - от 0,05 до 30 кВ.

    - Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электростатического потенциала поверхности ( 10 %.

    - Диапазон измерений поверхностной плотности электрических зарядов 
от 0,005 до 3,0 мкКл/м2.

    - Пределы допускаемой относительной погрешности измерения поверхностной плотности электрических зарядов ( 10%.

    - Время установления рабочего режима не более одной минуты.

    - Длительность непрерывной работы измерителя без подзарядки аккумуляторной батареи не менее 10 ч.

    - Рабочее напряжение на аккумуляторной батарее (8,0(1,5) В.

    - Мощность, потребляемая измерителем при питании от автономного источника питания, не более 0.6 Вт.

    - Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 0С, ……… …..            20 ( 5  0С

- относительная влажность воздуха, не более % ,………      80

- атмосферное давление от 70 до 106 кПа ,………………    101,3 ( 4

    - Масса измерителя с аккумуляторами не более 0,8 кг.

    - Габаритные размеры, мм, не более:

Первичный преобразователь (без вращающего лепестка модулятора):

- длина, мм…………..  350;

- диаметр, мм…………  33;

- диаметр вращающегося лепестка модулятора, мм ………………………  60.

Блок управления и индикации (длина, ширина, высота)……        185х105х45

  - Состав изделия.

    - В состав измерителя входят изделия, указанные в табл. 1.

Таблица 1.

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БВЕК 470000.20 | Первичный преобразователь | 1 |  |
| БВЕК 470000.30 | Блок управления и индикации. | 1 |  |
| БВЕК 470000.40 | Измерительная пластина в форме диска с кабелем заземления | 1 | Для измерения электростатического потенциала экрана |
| БВЕК 470000.50 | Разборная прямоугольная измерительная пластина | 1 | Комплектуется по отдельному заказу |
| БВЕК 470000.60 | Стенд для измерения электризуемости тканей по ГОСТ 32995-2014 | 1 | Комплектуется по отдельному заказу |
|  | Адаптер сетевой БП-ЕИ 220/15 | 1 | Для зарядки аккумуляторов |
|  | Аккумулятор GР 85 ААК | 6 | Автономный источник питания |
|  | Комплект укладки | 1 | Для транспортировки и хранения измерителя |
|  | Методика поверки | 1 |  |
| БВЕК 470000-001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| БВЕК 470000-001 ПС | Паспорт | 1 |  |

  - Устройство и работа.

    - Измеритель выполнен в виде портативного прибора с автономным питанием. Конструктивно измеритель состоит из преобразователя напряженности электростатического поля, блока управления и индикации и адаптера сетевого (рис. 1).

    - Основным элементом блока преобразования является модулятор, представляющий собой металлическую пластинку (лепесток модулятора), асимметрично закрепленную на оси вращения микроэлектродвигателя и электрически изолированную от оси двигателя. При вращении лепестка модулятора в однородном электростатическом поле потенциал лепестка модулятора относительно земли изменяется по синусоидальному закону с частотой, равной частоте вращения лепестка, а амплитуда этого переменного потенциала пропорциональна проекции напряженности электростатического поля на плоскость вращения. Переменный потенциал через скользящий контакт передается на вход предусилителя. Частота модуляции Fм=35 Гц, поддерживается постоянной путем стабилизации скорости вращения микроэлектродвигателя с помощью электронного регулятора скорости.

Блок преобразования выполнен в виде выносной антенны и может подключаться к блоку управления и индикации непосредственно с помощью разъема.

    - Блок управления и индикации имеет встроенный микропроцессор и размещен в корпусе из алюминиевых сплавов, на котором расположены элементы управления и индикации (см. рис.1).

    - С выхода предусилителя переменное напряжение через фильтр, настроенный на частоту Fм=35 Гц, поступает на вход амплитудно-цифрового преобразователя (АЦП) и далее обрабатывается микропроцессором и результаты измерений выводятся на жидкокристаллический матричный индикатор (ЖКИ) (см. рис. 2). По выбору пользователя может быть установлен режим непрерывного измерения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора и режим измерения модуля напряженности электростатического поля, включающий измерение трех ортогональных компонент вектора напряженности электростатического поля и последующее вычисление его модуля, режим измерения поверхностного потенциала и поверхностной плотности электрических зарядов. Кроме того, предусмотрены режимы, позволяющие контролировать напряжение на аккумуляторной батарее, калибровки амплитудно-цифрового преобразователя и проверки работы предварительного усилителя.

    - Работа блока управления и индикации.

      - На лицевой панели блока управления и индикации установлены (см. рис. 1):

а) жидкокристаллический матричный индикатор (экран);

б) гибкая пленочная клавиатура с функциональным обозначением кнопок.

Запуск режимов и автоматическая работа блока управления и индикации осуществляется с помощью   кнопок, расположенных на пленочной клавиатуре.

1.4.5.2. На торце корпуса блока управления и индикации установлены:

а) тумблер включения и выключения напряжения ПИТАНИЕ;

б) разъем для подключения блока преобразования;

в) разъем для подключения адаптера сетевого для   зарядки аккумулятора;

1.4.5.3. Питание всех узлов измерителя осуществляется от автономного источника – 6 аккумуляторов типа GP 85 ААК, расположенных в отсеке, крышка которого размещена в нижней торцевой части панели блока управления и индикации.

    - Принадлежности.

Адаптер сетевой БП-ЕИ 220/12 предназначен для зарядки аккумуляторной батареи от сети переменного тока частотой (50(1) Гц, с содержанием гармоник до 5% и номинальным напряжением (230(23) В.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения метрологических характеристик запрещается проводить измерения при подключенном к сети адаптере.

      - Измеритель укомплектован измерительными пластинами, которые используются для измерений напряженности электростатического поля, возникающего   от заряженной поверхности, электростатического потенциала заряженных поверхностей, а также для измерения поверхностной плотности заряда. Измерительная пластина устанавливается на фиксированном расстоянии от заряженной поверхности, которое определяется установленными на ней стойками-изоляторами.

Потенциал U поверхности определяется по формуле

U = E × d,

Где: E – напряжённость однородного электростатического поля между поверхностью и заземлённой металлической измерительной пластиной, В/м;

d – расстояние между поверхностью и измерительной пластиной (d = 0,1м).

Поверхностная плотность заряда S мкКл/м2,  определяется по формуле:

S = E × 8,85 . 10-12,

где: E – напряжённость однородного электростатического поля между поверхностью и заземлённой металлической измерительной пластиной, В/м.

Предусмотрено два типа измерительных пластин, которые различаются формой и размером, использование которых определяется техническими условиями их применения:

- измерительная пластина в форме диска диаметром D = 230 мм

- измерительная пластина 500х500мм (поставляется по отдельному заказу).

      - В состав измерительных пластин входят изделия, указанные на рис. А1 и А2.

Измерительная пластина в форме диска диаметром D = 230 мм.

Измерительная пластина состоит из проводящего диска, который крепится с помощью кронштейна к преобразователю напряженности электростатического поля. Для фиксации пластины на расстоянии 0,1 м от измеряемого объекта на диске установлены три стойки-изоляторы. Крепление кронштейна, диска, стоек-изоляторов и провода заземления проводится с помощью барашков с резьбой.

Измерительная пластина 500х500 мм.

Измерительная пластина состоит из четырех сегментов и для удобства транспортировки изготовлена разборной. Для крепление сегментов пластины, вставки, кронштейна, соединительной пластины, ручки и провода заземления используются барашки с резьбой.

  - Маркировка и пломбирование.

    - На лицевой панели измерителя нанесен товарный знак предприятия-изготовителя и условное обозначение.

    - Заводской порядковый номер и год изготовления нанесены на торцевой стенке корпуса блока управления и индикации.

    - Корпус преобразователя и блока управления и индикации опломбированы печатями предприятия-изготовителя. В случае нарушения пломб предприятие-поставщик вправе отказаться от гарантийного ремонта измерителя.

  - Упаковка.

    - Упаковка измерителя должна обеспечивать его сохранность при транспортировании.

    - Перед упаковыванием измеритель должен быть законсервирован по варианту защиты ВЗ-10 ГОСТ 9.014-78 путем помещения измерителя в полиэтиленовый чехол с осушителем – силикагелем, который затем герметично заваривается.

    - При расконсервации измерителя должен производиться внешний осмотр и проверка его работоспособности в соответствии с разделом 3.

|  | 1 - модулятор; 2 - преобразователь напряженности электростатического поля; 3 - тумблер включения и выключения напряжения ПИТАНИЕ; 4 - разъем для подключения сетевого блока питания; 5 - жидкокристаллический индикатор; 6 - лицевая панель блока управления и индикации; 7 - гибкая пленочная клавиатура; 8 - крышка отсека автономного источника питания. 9 - разъем с накидной гайкой; |
| --- | --- |

Рисунок 1. Внешний вид измерителя.

Рисунок 2. Функциональная схема измерителя.

- Эксплуатационные ограничения.

  - К работе с измерителем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами.

ВНИМАНИЕ! Следует соблюдать меры предосторожности при работе вблизи оголенных токонесущих цепей электрических устройств. Во избежании поражения электрическим током запрещается касаться преобразователем напряженности электростатического поля или корпусом блока управления и индикации электрических цепей под напряжением.

  - Измеритель является точным прибором и требует бережного обращения. Не допускается деформация лепестка модулятора. Не допускается попадание химически агрессивных жидкостей и их паров на составные части измерителя.

  - Не допускается открывать крышку блока питания БП-ЕИ 220/12 с включенной в сеть 220 В вилкой.

  - ВНИМАНИЕ! Измерительные пластины совместно с СТ-07 предназначены только для измерений заряженных поверхностей (экраны видеодисплеев персональных компьютеров, синтетические покрытия, одежда, ткани, плёнки и т.д.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор для измерения потенциалов в электрических цепях и электротехнических устройствах постоянного или переменного тока.

- Подготовка изделия к использованию.

  - Общие указания.

    - После извлечения измерителя из футляра необходимо осмотреть его на отсутствие внешних повреждений.

    - Присоедините преобразователь напряженности электростатического поля к блоку управления и индикации с помощью разъема с накидной гайкой согласно с расположением ключа разъема. Преобразователь при этом жестко связан с блоком управления.

    - До начала работы с измерителем изучите руководство по эксплуатации, конструкцию измерителя, назначение органов управления и принадлежностей.

    - Работа с измерителем должна проводиться в условиях эксплуатационных характеристик прибора.

  - Включение и контроль питания измерителя.

    - Включить питание измерителя переключателем ПИТАНИЕ, поставив его в положение «1» (край переключателя с цифрой «1»-утоплен) -  на экране  появится сообщение:

которое отображается текущее время работы прибора, сопровождаемое  кратковременными звуковыми сигналами. На дисплей помимо вспомогательной информации выводиться номер версии программного обеспечения V 2.0 и выше. Далее измеритель автоматически входит в рабочий режим и ожидает команду от пользователя.

Выбор режима работы измерителя осуществляется путем нажатия соответствующих кнопок на клавиатуре. Остановка запущенного режима работы осуществляется при вторичном нажатии данной кнопки.

    - Контроль напряжения на аккумуляторной батарее осуществляетcя после нажатия кнопки с рисунком гальванического элемента (батарейки). Режим выполняет вспомогательную функцию и контролирует состояние автономного источника питания. На мониторе фиксируется величина напряжения на аккумуляторной батарее.

Рабочее напряжение на аккумуляторной батарее должно находиться в пределах (8,0(1,5) В.

    - В случае разряда аккумуляторной батареи при уменьшении напряжения питания до значения 6.5В и менее, следует прекратить работу и подключить измеритель к зарядному устройству, в качестве которого используется блок питания БП-ЕИ220/12. Установить вилку блока питания в розетку сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, включить в разъем 5 (рисунок 1) шнур блока питания. При этом независимо от положения переключателя ПИТАНИЕ происходит зарядка аккумулятора. Во избежание выхода из строя или ухудшения характеристик НЕ ДОПУСКАЕТСЯ длительная зарядка аккумуляторной батареи свыше 5 ч. Контроль напряжения на аккумуляторной батарее осуществляется через 3 мин. после включения измерителя при отключенном блоке питания. Рекомендуется зарядку аккумуляторной батареи производить с включенным в режиме контроля батареи измерителем. При этом можно контролировать длительность зарядки и наличие контактов в цепи сеть - сетевой адаптер – измеритель.

    - Если на экране вообще отсутствуют показания в связи с полной разрядкой аккумуляторной батареи, следует провести зарядку аккумулятора в соответствии с п.3.2.3.

  - Проверка работы амплитудно-цифрового преобразователя блока измерения и   индикации.

    - Контроль работы амплитудно-цифрового преобразователя осуществляется после нажатия кнопки «Тест» (режим Test). На экран выводятся показания тест-кода. При нормальной работе преобразователя, значение числа, полученного на экране, должно совпадать в пределах погрешности с данными, указанными в паспорте.

  - После завершения тестирования измеритель готов для проведения измерений напряженности электростатического поля в открытом пространстве. Выключение измерителя осуществляется при установке переключателя ПИТАНИЕ в положение «0».

  - Подготовка к выполнению измерений напряженности электростатического поля от зарядов на поверхности, потенциала поверхности и поверхностной плотности электрических зарядов.

Подготовка к выполнению измерений производится в следующем порядке:

- подготовка измерителя;

- сборка и   установка   измерительных пластин.

3.5.1. Подготовка измерителя проводится в соответствии п. 3.1. РЭ.

3.5.2. Сборка и крепление   измерительных пластин.

На   рис. А1, А2.представлены схемы сборки измерительных пластин.

Перед использованием, измерительная пластина 500х500мм собирается из 4-х частей с помощь крепежа, входящего в комплект поставки.

Преобразователь с установленным модулятором и стойки-изоляторы крепятся с одной стороны измерительной пластины, что позволяет в процессе измерений фиксировать модуль вектора напряженности электростатического поля между измеряемой заряженной поверхностью и плоскостью пластины.

3.5.3. С помощью зажима соединить провод заземления (п.1.4.6.3,) с любым заземленным предметом.

3.5.4. Разместить измеритель с установленной пластиной перед измеряемым объектом так, чтобы все стойки-изоляторы были прижаты к контролируемой поверхности (заряженная поверхность, синтетическое покрытие, экран дисплея и т.д.).  При этом лепесток модулятора не должен касаться поверхности измеряемого объекта и пластины.

3.5.5. Для обеспечения метрологических характеристик измерителя перед его использованием необходим прогрев с работающем модулятором в течение не менее одной минуты.

Методика выполнения измерений

В настоящем разделе приведена методика измерений напряженности электростатического поля в открытом пространстве, напряженности электростатического поля над заряженной поверхностью, потенциала заряженной поверхности, а также поверхностной плотности электрических зарядов, предназначенная для выполнения прямых измерений прошедшим поверку средством измерений утвержденного типа СТ-07.

  - Измерение напряженности электростатического поля в открытом пространстве.

Для измерения напряженности электростатического поля предусмотрено два режима работы:

- измерение значения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора;

- измерение модуля напряженности электростатического поля, включающее измерение трех ортогональных компонент вектора напряженности электростатического поля, с последующим вычислением его модуля.

    - Контроль напряженности электростатического поля в пространстве на рабочем месте должен проводиться путем покомпонентного измерения полного вектора напряженности или измерения модуля этого вектора.

Контроль напряженности электростатического поля должен осуществляться на постоянных рабочих местах персонала или, в случае отсутствия постоянного рабочего места, в нескольких точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника в отсутствие работающего.

Измерения проводят на высоте 0,5; 1,0; и 1,7 м (рабочая поза «стоя») и 0,5;1,0 и 1,4 м (рабочая поза «сидя») от опорной поверхности. При гигиенической оценке напряженности электростатического поля на рабочем месте определяющим является наибольшее из всех зарегистрированных значений.

Результаты измерений напряженности электростатических полей выдаются на экране в единицах кВ/м (киловольт на метр).

Для точной фиксации измерителя в пространстве рекомендуется устанавливать измеритель на штативе.

    - Режим измерения значения проекции вектора напряженности электростатического поля в пространстве (Мode 1).

Режим непрерывного измерения значения проекции вектора напряженности электростатического поля в пространстве на плоскость вращения лепестка модулятора с последующей индикацией текущего и наибольшего значения из зарегистрированных запускается нажатием кнопки «Е». Режим целесообразно использовать для общего обследования рабочих помещений и поверхностей изделий: определения среднего уровня напряженности электростатического поля в помещении, поиска возможных источников излучения (по увеличению уровня напряженности полей при приближении к источнику).

После нажатия кнопки «Е», появляется надпись:

и начинаются измерения проекции вектора напряженности электростатического поля на плоскость вращения лепестка модулятора. После

вторичного нажатия кнопки «Е» измерения прекращаются и на мониторе появляется надпись:

где:

Е (m) – наибольшее значение из зарегистрированных.

E (t) – последнее текущее значение

    - Режим измерения модуля напряженности электростатического поля в пространстве (Mode 2).

Режим измерения модуля напряженности электростатического поля в пространстве запускается кнопкой «[E]». Режим включает измерения трех ортогональных компонент вектора напряженности электростатического поля с последующим вычислением его модуля. Режим целесообразно использовать для аттестации рабочих мест операторов ПВМ и других электротехнических устройств.

Процесс измерения данных отображается на экране:

Проводят три измерения, помещая плоскость вращения лепестка модулятора последовательно в трех взаимно перпендикулярных (ортогональных) плоскостях. Данные измерений заносятся последовательно после нажатия кнопки «[E]». Конечный результат определяется по формуле:

E = (Exz2/2 + Eyz2/2 + Exy2/2)1/2,

где Exz, Eyz, Exy – проекции вектора напряженности электростатического поля соответственно на плоскости xz, yz, xy. По завершении последнего измерения автоматически вычисляются значения Е и результаты выводятся на экран:

Вычисленное значение модуля напряженности электростатического поля находится в верхней строчке экрана.

  - Режим измерения  напряженности электростатического поля от зарядов на поверхности тел.

Режим предназначен для контроля электростатического поля в ходе технологических процессов в промышленности и при эксплуатации различных материалов, возникающего из-за накопления трибоэлектрических зарядов (электризация тканей, одежды, полимерных строительных материалов).

4.2.1. Выбрать и подготовит измерительную пластину согласно п.3.5 РЭ.

4.2.2. Разместить измеритель с установленной пластиной перед измеряемой поверхностью так, чтобы все стойки-изоляторы были прижаты к контролируемой поверхности (заряженная поверхность, синтетическое покрытие, экран дисплея и т.д.).  При этом лепесток модулятора при вращении не должен касаться поверхности измеряемого объекта.

4.2.3. Активировать кнопку «Е». На экране после активации кнопки

появляется надпись:

После вторичной активации кнопки «Е» процесс измерений завершается и

на экран выводятся окончательные значения напряженности электростатического поля:

Где Е(m) – наибольшее из зарегистрированных значений напряженности электростатического поля;

Е(t) -последнее текущее значение напряженности электростатического поля.

Результаты измерений выдаются на экране в единицах кВ/м (киловольт на метр).

При измерениях  текстильных материалов, изделий  из них, после механического воздействия  на  поверхность вследствие трибоэлектрического эффекта, некоторое время наблюдается быстрое изменение показаний, обусловленное стеканием и перераспределением зарядов по поверхности материала. Поэтому для конкретных материалов необходимо экспериментально оценить время снятия показаний, которое определяется процессами релаксации зарядов.

  - Режим непрерывного измерения электростатического потенциала поверхности (Mode 5).

4.3.1. Выполнить п.4.2.1 п.4.2.2 РЭ.

4.3.2.  Активировать кнопку «кВ». На экране после активации кнопки

«кВ», появляется надпись:

После вторичного нажатия клавиши «кВ» измерения прекращаются и на экране появляется надпись:

Где F(m) – наибольшее значение электростатического потенциала из зарегистрированных.

F(t) - последнее текущее значение электростатического потенциала.

Результаты измерений выдаются на экране в единицах кВ (киловольт).

  - Измерение поверхностной плотности электрических зарядов (Mode 6).

4.4.1. Выполнить п.4.2.1 п.4.2.2 РЭ.

4.4.2. Режим измерения поверхностной плотности электрических зарядов запускается нажатием кнопки «мкКл/м2». После вторичного нажатия клавиши «мкКл/м2».  Измерения прекращаются и на экране появляется надпись:

На экран выводятся текущие значения, а также наибольшее    из зарегистрированных величин. Результаты измерений выдаются на экране в единицах «мкКл/м2.

  - Обработка и представление полученных результатов измерений с учетом неопределенностей (погрешностей) представлены в п.8 РЭ.

Техническое обслуживание изделия.

  - Техническое обслуживание измерителя проводится лицами, специально обученными.

  - Техническое обслуживание измерителя осуществляется после тщательного ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

  - При техническом обслуживании следует выполнять указания мер безопасности, приведенные в разделе 2.

  - Техническое обслуживание измерителя предусматривает:

а) удаление пыли и грязи с наружных поверхностей измерителя - еженедельно;

б) зарядка аккумуляторной батареи (п.3.2.3.) – по мере необходимости;

в) проверка комплектности измерителя - ежеквартально;

г) профилактические работы по п. 5.5.

  - Виды и периодичность профилактических работ.

    - Профилактические работы включают в себя:

а) внешний осмотр измерителя;

б) проверку технического состояния;

в) поверку.

    - Внешний осмотр измерителя проводится один раз в квартал, а также после ремонта.

Проверке подлежат:

а) состояние покрытий и надписей на блоке управления измерителя;

б) состояние разъемов, переключателя и кнопок;

в) исправность микроэлектродвигателя преобразователя;

г) отсутствие механических повреждений у лепестка модулятора.

    - Проверка технического состояния проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год, после окончания гарантийного срока эксплуатации:

а) исправность аккумуляторной батареи;

б) значение тест-кода

- Возможные неисправности и способы их устранения.

  - Наиболее вероятные неисправности измерителя и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. При включении измерителя на жидкокристаллическом индикаторе отсутствуют показания. | а) аккумуляторы разряжены; б) аккумуляторы вышли из строя; в) отсутствуют аккумуляторы в кассете для элементов питания. | а) зарядить аккумуляторы; б) заменить аккумуляторы; в) вставить аккумуляторы в кассету для элементов питания. |
| 2. При включении измерителя в сеть от блока питания зарядки аккумуляторов не происходит. | а) обрыв в шнуре или разъеме сетевого блока питания; б) не работает сетевой блок питания. | а) проверить наличие напряжения 220 В в розетке; б) заменить шнур сетевого блока; в) заменить сетевой блок питания. |

  - В случае неисправностей, не предусмотренных в таблице 2, обращаться в отдел обслуживания поставщика измерителя.

- Хранение и транспортирование.

  - Условия хранения измерителя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям хранения 2 ГОСТ 15150-69:

а) закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе;

б) температура окружающего воздуха при хранении измерителя - от минус 5 до + 400С;

в) относительная влажность воздуха при температуре 250С до 98%.

  - Срок защиты измерителя без переконсервации в упаковке предприятия изготовителя составляет 3 года в условиях хранения, указанных в п. 8.1.

  - Сопроводительная документация в запаянном полиэтиленовом пакете должна быть уложена в тару так, чтобы ее можно было извлечь, не нарушая влагонепроницаемой укладки измерителя.

  - Транспортирование измерителя в упаковке предприятия-изготовителя может производиться всеми видами транспорта на любые расстояния при условии обеспечения сохранности измерителя и защиты от внешних атмосферных воздействий.

Диапазон температур при транспортировании - от минус 50 до +50 0С. Относительная влажность - 98% при температуре 35 0С.

8.  Оценка неопределенности при измерениях параметров электростатического поля.

8.1. В настоящем разделе отражена обработка и представление результатов измерений с учетом неопределенностей  напряженности электростатического поля в открытом пространстве.  напряженности электростатического поля над заряженной поверхностью, потенциала заряженной поверхности, а также поверхностной плотности электрических зарядов, полученных в ходе  выполнения прямых измерений прошедшим поверку средством измерений утвержденного типа СТ-07.

8.2. Основным количественным выражением неопределенности, например, для измеренного значения напряженности электростатического поля Е, В/м, при котором результат определяется через значения других величин, является суммарная стандартная неопределенность  uc   обусловленная:
- стандартной относительной неопределенностью (по типу A)  uА измерений напряженности   Еi (В/м)  в контрольной точке;
- стандартной относительной неопределенностью (по типу B) uB .

8.3. При выполнении многократных измерений в одной контрольной точке, среднее значение Еi  определяется из соотношения:

,						( 1 );

где i=1,2...n – количество измерений в контрольной точке; Еi  - измеренное значение напряженности электростатического поля  в контрольной точке, В/м.

8.4.  Стандартную относительную неопределенность при многократных измерениях    в контрольной точке  вычислить по формуле:

,						( 2 );

8.5. Стандартную относительную    неопределенность  uB измерений напряженности электростатического поля Е, определить по формуле:

,							( 3 );

где:	δ01  - предел  допускаемой относительной  погрешности во всем диапазоне составляет ± 10 %;  :

8.6. Суммарную стандартную относительную неопределенность uc определить по соотношению:

( 4 );

8.7.  Для однократных измерений учесть  только стандартную относительную    неопределенность uB:

,						( 5 );

где  Е   и ΔЕ   полученное значение  и погрешность напряженности электростатического поля Е  при однократных измерениях

7. Расширенная относительная неопределенность U при коэффициенте охвата K=2 ( p= 0,95) составит:

U = 2∙uC   ,							( 6 );

8.8. Результаты измерений напряженности электростатического поля в контрольной точке  представить  в виде:

(p = 0,95),				 ( 7 )

Δ  = U∙Е ,							 ( 8 ) ;

Е – измеренная величина (среднее значение) напряженности электростатического поля  в контрольной точке; В/м;

Δ – абсолютная неопределенность измеренного значения электростатического поля в контрольной точке, В/м;

8.9. Обработка и представление результатов измерений  потенциала заряженной поверхности, а также поверхностной плотности электрических зарядов с учетом неопределенностей проводится аналогичным образом.

Приложение А. Схемы сборки измерительных пластин

Рисунок А1. Схема сборки измерительной пластины D=230 мм.

1 – стойка-изолятор (3 шт.);

2 – кронштейн;

3 – диск D=230 мм;

4 – барашек (4 шт.);

5 – преобразователь напряженности электростатического поля.

Рисунок А2. Схема сборки измерительной пластины 500×500 мм.

1 – стойка-изолятор (4 шт.);

2 – вставка;

3 – сегмент пластины (А; Б; В; Г);

4 – кронштейн;

5 – соединительная пластина;

6 – ручка;

7 – барашек (6 шт.).

# Text boxes

# Сетевой блок питания

Микро-процессор

Блок управления и индикации

Регулятор скорости

Микро-электро- двигатель

# Блок преобразования

# ПУ

# Фильтр

# ПЗУ

Модуль вывода информации

Матричный жидко-кристаллический индикатор

# АЦП

Преобразователь напряжения

Аккумуляторная батарея