ОКП 43 1110 0

(приборы метеорологические

для измерения и регистрации

физических параметров атмосферы)

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным Директором

ООО ”НТМ-Защита”

А.И.Мурашовым

09 апреля 2006 г.

ИЗМЕРИТЕЛЬ

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

"Метеоскоп"

Руководство по эксплуатации

БВЕК. 43 1110.06РЭ

ООО «НТМ-ЗАЩИТА»

115201  Москва, Каширское ш. 22, корп.4

Утвержден

БВЕК. 43 1110.06 РЭ

ИЗМЕРИТЕЛЬ

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

"Метеоскоп"

Руководство по эксплуатации

БВЕК. 43 1110.06 РЭ

Главный инженер

А.С.Ковалев

“06” апреля 2006  г.

#### Главный конструктор

Г.В.Федорович

“06” апреля 2006  г.

#### Нормоконтролер

#### А.И.Чокло

“06” апреля 2006  г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Нормативные ссылки	5

2. Обозначения и сокращения	5

3. Требования безопасности	6

4. Описание Измерителя и принципов его работы	6

4.1 Назначение Измерителя.	6

4.2 Рабочие условия окружающей среды	6

4.3 Состав Измерителя	7

4.4 Технические характеристики	8

4.5 Устройство и работа Измерителя	9

5. Подготовка Измерителя к работе	13

5.1 Распаковывание Измерителя и внешний осмотр	13

5.2 Подготовка Измерителя к использованию	13

5.3 Начало работы.	14

6. Порядок работы.	16

6.1 Общие сведения о работе меню Измерителя.	17

6.2 Главное меню.	18

6.3 Режим измерения параметров микроклимата (обычный режим измерений).	19

6.4 Режим измерения параметров микроклимата по плану.	27

6.5 Меню память.	33

6.6 Меню тюнинг.	38

6.7 Меню поверка.	42

6.8 Выключение Измерителя.	43

7. Контрольно-аналитический комплекс «НТМ-ЭкоМ».	43

7.1 Инструкция по установке	44

8. Поверка Измерителя	48

9. Техническое обслуживание	48

10. Текущий ремонт	49

11. Хранение	50

12. Транспортирование	50

13. Тара и упаковка	50

14. Маркирование и пломбирование	51

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ	52

Методика поверки	54

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп» (далее Измеритель) и содержит описание его устройства, принцип действия, технические характеристики, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения, технического обслуживания) и поддержания в готовности к применению, а также сведения об изготовителе и сертификации изделия.

С Измерителем поставляются следующие эксплуатационные документы:

- руководство по эксплуатации БВЕК. 43 1110.06 РЭ

- паспорт БВЕК. 43 1110.06 ПС

- методика поверки БВЕК. 43 1110.06 МП

К проведению всех операций в процессе эксплуатации Измерителя могут быть допущены лица со средним или высшим образованием, изучившие настоящее руководство и паспорт и имеющие практический навык в измерении опасных физических факторов и в работе с компьютером.

# 1. Нормативные ссылки

ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М., 1988 г.

ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М., 1999.

СанПиН 2.2.4.548-96.  Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.  1996 г.

СНиП 2.01.01. "Строительная климатология и геофизика". 2001 г.

СНиП 2.04.95-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". 1997 г.

Р 2.2.2006-05 Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда. 2005 г.

# 2. Обозначения и сокращения

В настоящем РЭ применяют следующие определения.

Микроклимат помещения — состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, влажностью и подвижностью воздуха.

Параметры микроклимата — сочетание значений показателей микроклимата (температура, давление, влажность, скорость движения воздуха) которые при длительном и систематическом воздействии на человека определяют тепловое состояние организма при необходимом напряжении механизмов терморегуляции у людей, находящихся в помещении.

В настоящем РЭ применяют следующие сокращения:

ТУ - технические условия

ПДУ - предельно допустимые уровни

ПЗУ - программируемое запоминающее устройство

ЖКИ – жидкокристаллический индикатор – устройство отображения информации Измерителя

ПК – персональный компьютер

ЭП – энергонезависимая память микропроцессора Измерителя

# 3. Требования безопасности

3.1 Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации, а также ознакомьтесь  с расположением органов управления и контроля Измерителя.

3.2 К работе с Измерителем допускаются лица с высшим и средним образованием, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными приборами и изучившие настоящее руководство по эксплуатации.

3.3 Требования по безопасности Измерителя соответствуют ГОСТ Р 51350.

3.4 В состав Измерителя входит устройство БП-ЕИ-220/9 для заряда аккумуляторных батарей от сети 220 В, 50 Гц. Зарядное устройство предназначено только для заряда аккумуляторных батарей,  используемых  в Измерителе.

# 4. Описание Измерителя и принципов его работы

## 4.1 Назначение Измерителя.

4.1.1 Измеритель предназначен для измерения параметров микроклимата в режиме однократных или периодических замеров при проведении контроля санитарно-гигиенических требований к воздуху рабочей зоны и жилых помещений на удовлетворение требованиям норм по параметрам микроклимата  в соответствии с  ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 30494-96 , СанПиН 2.2.4.548-96, СНиП 2.01.01 и СНиП 2.04.95-91.

4.1.2 Сертификат об утверждении типа средств измерений  RU.C.28.003.A № 24302 от 28 июня 2006г. выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии со сроком действия до 01 июля 2011г. Измеритель зарегистрирован в Госреестре средств измерений под  №  32014-06  и допущен к применению в РФ.

4.1.3 Основная область применения: контроль окружающей среды в части параметров микроклимата органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

## 4.2 Рабочие условия окружающей среды

4.2.1 Нормальные условия применения

| - температура окружающего воздуха, (С | 20(5 |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха, % | 30 - 80 |
| - атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84....106 (630...795) |

4.2.2 Рабочие условия применения

| - температура окружающего воздуха, (С | от +10 до +40 |
| --- | --- |
| - относительная влажность воздуха, % | 90 (при температуре +25С) |
| - атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84....106,7 (630...800) |

## 4.3 Состав Измерителя

4.3.1 Комплект поставки Измерителя приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сенсометрический щуп | БВЕК.43 11 10.01 СБ | 1 | Набор датчиков для измерения параметров микроклимата. |
| Измерительно-индикаторный блок | БВЕК.43 11 10.02 СБ | 1 | Для индикации измеряемых величин. |
| Сумка укладочная | ОСТ 17.838.80 | 1 | Для транспортирования |
| Устройство зарядное | БП-ЕИ-220/9 ТУ | 1 | Для заряда аккумуляторных батарей |
| Руководство по эксплуатации | БВЕК.43 11 10.00 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | БВЕК.43 11 10.00 ПС | 1 |  |
| НТМ-ЭкоМ | Программное обеспечение (на диске) | 1 |  |
| Кабель соединительный RS232 | БВЕК.43 11 10.04 СБ | 1 | Для связи с ПК |
| Шаровой термометр (зачерненный шар)* | БВЕК.43 11 10.03 | 1 | комплектуется по требованию заказчика |

* - Опционно (по дополнительному соглашению) в комплект поставки Измерителя может быть включен шаровой термометр (сфера Вернона) для измерения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), результирующей температуры помещения (Тр) и интенсивности теплового IR (Infra Red) излучения.

Шаровой термометр для определения результирующей температуры представляет собой зачерненную снаружи (степень черноты поверхности не ниже 0,95) полую сферу, изготовленную из меди, внутри которой помещен термоэлектрический преобразователь. Измеряемая в центре шара температура шарового термометра является равновесной температурой от радиационного и конвективного теплообмена между шаром и окружающей средой.

## 4.4 Технические характеристики

4.4.1 Измеритель обеспечивает:

- измерение текущих значений параметров микроклимата;

- усреднение результатов измерения текущих значений параметров микроклимата за выбираемый пользователем интервал времени (от 1 до 30 мин);

- хранение в памяти процессора средних значений параметров микроклимата суммарным количеством до 500 результатов;

4.4.2 Основные технические характеристики Измерителя приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измеряемых скоростей V движения воздуха, м/с: | от 0,1 до 20 |
| Пределы допускаемой основной погрешности Измерителя, м/с: при измерении скорости в диапазоне до 1 м/с: при измерении скорости в диапазоне от 1 м/с до 20 м/с | ±(0,05+0.05V) ±(0,1+0.05V) |
| Диапазон измеряемой температуры воздуха, оС | от -10 до +50 |
| Предел допускаемой основной погрешности измерения температуры, оС | ± 0,2 |
| Диапазон измеряемой влажности, % | от 3 до 97 |
| Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности, % | ± 3 |
| Диапазон измеряемого давления воздуха, кПа | от 80 до 110 |
| Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения давления, кПа | ± 0,13 |
| Мощность, потребляемая от источника питания, не более, ВА | 0,35 |
| Время непрерывной работы Измерителя, не менее, ч | 8 |
| Средняя наработка на отказ Измерителя, не менее, ч | 10000 |
| Масса, не более, кг: Измерительного устройства Измерителя в сумке | 0,4 0,6 |

Если Измеритель используется вместе с шаровым термометром, с его помощью можно измерять ТНС-индекс (по СанПиН 2.2.4.548-96), результирующую температуру Тр (по ГОСТ 30494-96) и интенсивность теплового излучения IR (по ISO 7726:1998). Метрологические характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений ТНС-индекса, оС | от +10 до +50 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения ТНС-индекса, оС | ± 0,2 |
| Диапазон измерения результирующей температуры помещения Тр, оС | от +5 до +40 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения результирующей температуры помещения Тр, оС | ± 0,2 |
| Диапазон измеряемой интенсивности J теплового излучения, Вт/м² | от 10 до 1000 |
| Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерения интенсивности теплового излучения, Вт/м² | ±5 ( J<350 Вт/м²) ±50 (J>350Bт/м²) |

4.4.3 Питание Измерителя осуществляется от 4-х аккумуляторных батарей типоразмера АА емкостью 1,4 А*ч., встроенных в батарейный отсек. Время заряда аккумуляторных батарей – не более 5 ч., время непрерывной работы в составе Измерителя - 8 ч.

## 4.5 Устройство и работа Измерителя

Измеритель обеспечивает измерения параметров микроклимата, перечисленных в табл. 2.

Принцип действия Измерителя в режиме измерения скорости воздушного потока состоит в сравнении температур двух термисторов – находящегося в тепловом равновесии с окружающей средой и нагреваемого заданным током. Данные измерений температур обрабатываются встроенным в прибор микропроцессором по заложенной программе. Результаты обработки – скорость обдува нагреваемого термистора и температура воздуха – высвечиваются на жидкокристаллическом дисплее прибора.

Датчиком влажности является конденсатор, емкость которого пропорциональна относительной влажности воздуха.

Датчик влажности и термисторы Измерителя размещены в сенсометрическом щупе, соединенном с блоком электроники сигнальным кабелем.

Датчик давления выполнен на основе тензометрического моста сопротивления и установлен непосредственно на корпусе индикаторного блока.

Конструктивно Измеритель состоит из сенсометрического щупа, в котором размещены термисторы, и основного Измерительного блока электроники, в котором размещены: датчик давления, операционные усилители каналов нагрева и измерения сопротивления термисторов, аналого-цифровые преобразователи результатов, микропроцессор, блок индикации результатов и аккумуляторная батарея питания прибора.

Рис. 1 Блок схема Измерителя

Блок-схема, поясняющая принцип работы Измерителя приведена на рис.1.

Составными частями Измерителя являются:

(1) Сенсометрический щуп, в котором размещены термисторы термоанемометра и датчик влажности с согласующими элементами (см.рис.2).

(2) Индикаторный блок, в котором размещены датчик давления, схема аналогово-цифрового преобразователя, центральный процессор, блок стабилизаторов и преобразователей напряжения питания, кнопочный блок управления процессором и жидкокристаллический алфавитно-цифровой дисплей матричного типа.

(3) Сетевое зарядное устройство  для подзарядки аккумуляторной батареи питания прибора.

Рис.2. Головка сенсометрического щупа

В качестве аналогово-цифрового преобразователя используется 8-ми входной мультиплексированный АЦП микроконтроллера семейства MCS-51 фирмы INTEL. Он включает в себя 1024-элементную последовательно-параллельную резистивную матрицу, компаратор, конденсатор выборки и хранения, регистр последовательного приближения, триггер управления, регистр результатов сравнения и 8 регистров результатов аналогово-цифрового преобразования.

В качестве центрального процессора Измерителя используется высокоинтегрированный 8-битовый микроконтроллер ADuC831, основанный на архитектуре MCS-51. В Измерителе этот процессор используется для математической обработки входных сигналов.

Пользовательский интерфейс обеспечивается в режиме "Меню" кнопочным блоком управления микроконтроллером. Как предложения выбора режимов работы прибора, так и результаты измерения параметров микроклимата, отображаются на жидкокристаллическом индикаторе прибора.

Рис. 3 Шаровой термометр

Шаровой термометр (рис.3) предназначен для оценок как индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), результирующей температуры помещения (Тр) и  интенсивности теплового IR (Infra Red) излучения. Для подключения шарового термометра на измерительно-индикаторном блоке прибора имеется специальный разъем.  Предусмотрено  автоматическое определение  подключения  шарового термометра  к прибору. Если термометр подключен – в режиме измерения параметров микроклимата появляются дополнительные строки, на которых отображаются величины ТНС, IR и Тр. Если  шаровой термометр не подключен, в режиме измерения параметров микроклимата на экране отображаются только четыре величины Тв, RH, V, P.

Рис.4. Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп

в комплекте с шаровым термометром

# 5. Подготовка Измерителя к работе

## 5.1 Распаковывание Измерителя и внешний осмотр

5.1.1 Перед началом работы извлеките Измеритель из упаковок и произведите внешний осмотр.

При внешнем осмотре проверяется

- комплектность Измерителя;

- крепление органов управления и настройки;

- фиксация органов управления;

- состояние покрытий;

- исправность кабеля, соединяющего сенсометрический щуп и измерительный блок.

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений, влияющих на точность показаний Измерителя, отсоединившихся или слабо закрепленных элементов.

## 5.2 Подготовка Измерителя к использованию

5.2.1 Убедитесь, что климатические условия окружающей среды соответствуют рабочим условиям эксплуатации.

5.2.2 Нажатием на кнопку «Вкл» включить Измеритель. При включении начинается процесс автотестирования, включающий тестирование внутренних цепей Измерителя, определение температуры и измерение напряжения питания.

При положительном  результате тестирования (все цепи пропускают сигналы, напряжение питания и температура в норме) на экране Измерителя отображаются соответствующие значки:

В случае отрицательного результата тестирования, например в случае низкого напряжения питания, на экране Измерителя во второй строке вместо значка «V»  отображается значок «Х».

Спустя примерно секунду – в нижней строчке экрана появляется сообщение «Нажмите Старт» (независимо от результата тестирования). Для продолжения работы следует нажать на кнопку «Старт» на клавиатуре Измерителя.

5.2.3 Проведите зарядку аккумуляторных батарей. Для этого:

- выключите Измеритель (для этого следует нажать и удерживать в течение 3сек кнопку «вкл»);

- вставьте штекер блока питания  в ответную часть разъема на правой стороне нижней части корпуса Измерителя (под ЖКИ);

- вставьте вилку зарядного устройства в сетевую розетку ~220В 50 Гц;

- убедитесь, что светодиод на передней панели Измерителя (слева под ЖКИ) загорается, что свидетельствует о начале зарядки батарей;

- оставьте Измеритель под зарядкой до прекращения свечения  светодиода;

- выньте вилку зарядного устройства из сетевой розетки, а штекер – из разъема.

5.2.4 Дата ввода Измерителя в эксплуатацию должна быть занесена в паспорт.

## 5.3 Начало работы.

5.3.1 Для измерения основных метеопараметров – температуры, относительной влажности, скорости потока воздуха, давления – предназначены сенсоры, расположенные в сенсометрическом щупе прибора.  Для их измерения следует  раздвинуть телескопический сенсометрический щуп и расположить его головку с сенсорами (каждый из них – в своем окне) в том месте, где необходимо провести измерение. Ориентацию окна сенсора анемометра следует выбрать по ожидаемой скорости потока воздуха. Выход потока - с той стороны, где окно сенсора влажности.

5.3.2 Измерение ТНС-индекса. Индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) является эмпирическим показателем, характеризующим сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения). ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смоченного термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри шарового термометра (tш). Реально температура смоченного термометра определяется с использованием психрометрических таблиц расчетным путем по температуре воздуха (tвозд) и относительной влажности RH.

При измерениях ТНС-индекса следует учитывать, что шаровой термометр – инерционный прибор, поэтому время нахождения шарового термометра в точке замера перед считыванием результата измерения  должно быть не менее 20мин.

5.3.3 Измерение результирующей температуры помещения Тр. Этот метеопараметр рассчитывается по результатам измерений температуры воздуха, скорости воздушного потока и радиационной температуры в соответствии с ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.» Измерения результирующей температуры возможны при подключении шарового термометра. Результирующая температура определяется в градусах Цельсия.

5.3.4 Измерение интенсивности IR излучения. Возможность оценки интенсивности  IR излучения с помощью шарового термометра определяется тем, что при не слишком больших скоростях движения воздуха (реально – до ≈ 1 м/с) температура сферы определяется балансом ее нагрева внешним излучением и охлаждения за счет теплоотдачи конвекцией.  Зная соответствующие коэффициенты поглощения лучистой энергии и конвекционного теплообмена можно оценить поток лучистой энергии, падающей на сферу.

Для определения интенсивности IR излучения необходимо знать температуру сферы и температуру воздуха вблизи нее. При этом температурный сенсор, измеряющий температуру воздуха, должен быть защищен от падающей радиации. Проще всего этого можно добиться, размещая сенсометрический щуп  в «тени», создаваемой шаровым термометром. Возможная геометрия размещения щупа и сферы относительно источника излучения показана на рис 5.

Рис.5 Относительное расположение измерительной

аппаратуры и источника излучения.

# 6. Порядок работы.

Расположение и назначение органов управления на лицевой панели блока измерений и индикации представлено на рис.6:

Рисунок 6. Лицевая панель Измерителя Метеоскоп

- Индикатор заряда аккумуляторных батарей.

- Индикатор подключения персонального компьютера.

- Кнопка «Старт» используется для запуска измерений параметров микроклимата и переключения замеров в режиме просмотра результатов измерений.

- Кнопка «Вверх» используется для перемещения стрелки в меню, экрана в процессе измерений, выбора различных параметров.

- Кнопка «Ввод» используется для выбора указанного пункта меню, подтверждения выбора различных параметров.

- Кнопка «Вниз» используется для перемещения стрелки в меню, экрана в процессе измерений, выбора различных параметров.

- Кнопка «Стоп» используется для перехода на предыдущий уровень меню, отказа от выбора различных параметров, остановки измерений.

- Кнопка «Вкл» используется для включения, выключения Измерителя.

- Индикатор включенного состояния Измерителя.

ВНИМАНИЕ! Для включения, выключения Измерителя необходимо нажать и удерживать в течение 3сек кнопку «Вкл».

## 6.1 Общие сведения о работе меню Измерителя.

В  Измерителе предусмотрено многоуровневое меню, для установки пользователем необходимых параметров измерений и изменения настроек (яркости подсветки ЖКИ, контрастности и др.). В режиме меню экран Измерителя разделен на две части – левую, на которой отображается название меню и правую, на которой отображаются соответствующие пункты меню следующего уровня.

- В левой части экрана отображается название активизированного пункта меню.

- В центральной части экрана расположена стрелка, указывающая на пункты меню следующего уровня, которые можно активизировать. Управление перемещением стрелки осуществляется кнопками «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре Измерителя. Активизация выбранного пункта осуществляется нажатием на кнопку «Ввод». Переход на предыдущий уровень меню осуществляется нажатием на кнопку «Стоп».

- Стрелка индицирующая возможность передвижения пунктов меню на экране для просмотра и активизации тех пунктов, которые находятся за пределами ЖКИ. Стрелка появляется на экране в случае, когда количество пунктов меню более четырех.

- Пункты меню, которые можно активизировать. Активизация необходимого пункта осуществляется после подведения с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» к нему стрелки (2) и нажатия кнопки «Ввод».

При изменении настроек Измерителя экран меню приобретает вид:

- На экране отображается название изменяемого параметра.

- Стрелка индицирующая возможность изменения параметра нажатием на кнопку «Вверх» на клавиатуре.

- Возможное состояние изменяемого параметра. При нажатии на кнопки «Вверх» или «Вниз» на экране будут отображаться возможные варианты выбора.

- Стрелка индицирующая возможность изменения параметра нажатием на кнопку «Вниз» на клавиатуре.

Для подтверждения изменения параметра необходимо нажать на кнопку «Ввод» на клавиатуре, после чего на экране появится значок:

Для отказа от изменения параметра необходимо нажать на кнопку «Стоп» на клавиатуре, после чего на экране появится значок:

## 6.2 Главное меню.

После завершения этапа автотестирования и нажатия на кнопку «Старт» осуществляется переход в главное меню:

Главное меню состоит из пяти пунктов:

| Название пункта | Действие при активизации пункта |
| --- | --- |
| «измерить» | осуществляется переход к измерениям параметров микроклимата с ранее установленной конфигурацией (с записью или без, выбранным временем усреднения). |
| «по плану» | осуществляется переход к измерениям параметров микроклимата по запрограммированному плану или плану, составляемому в экспресс режиме. |
| «память» | осуществляется переход на следующий уровень меню |
| «тюнинг» |  |
| «поверка» |  |

Процедура активизации необходимого пункта описана в разделе 6.1.

## 6.3 Режим измерения параметров микроклимата (обычный режим измерений).

Переход в режим измерений параметров микроклимата осуществляется при активизации пункта «измерить» в главном меню.

В процессе измерений параметров микроклимата измеряется напряжение питания Измерителя. Для визуального контроля напряжения на экране отображается значок:

Значок батареи отображает состояние аккумуляторных батарей Измерителя.

| Значок | Состояние аккумуляторных батарей |
| --- | --- |
|  | Полностью заряженные аккумуляторные батареи. Зарядка не требуется. |
|  | Заряда аккумуляторных батарей осталось приблизительно на 4 часа непрерывной работы. Желательно зарядить аккумуляторные батареи. |
|  | Заряда аккумуляторных батарей осталось приблизительно на 1 час непрерывной работы. Требуется подзарядка. |

6.3.1. Режим измерения параметров микроклимата без записи результатов в энергонезависимую память.

Если измерения проводятся без записи результатов в энергонезависимую память (в меню «тюнинг» → «запись» выключена функция записи), после активизации пункта «измерить» в главном меню, экран Измерителя приобретает следующий вид:

На экране отображается следующая информация:

- Время (если ранее в меню «Тюнинг» → «время» было установлено астрономическое время) или таймер (время от начала измерений).

- Результат проверки напряжения питания Измерителя.

- Стрелка, индицирующая возможность передвижения экрана для просмотра результатов измерения параметров микроклимата. Стрелка появляется, если к Измерителю подключен шаровой термометр. Для передвижения экрана необходимо нажать и удерживать кнопки «Вниз» или «Вверх» на клавиатуре (≈2сек.).

- Результаты измерения параметров микроклимата и единицы измерений. В первой строке индицируется значение температуры окружающего воздуха (Тв) в градусах Цельсия. Во второй строке индицируется значение относительной влажности воздуха (RH) в %. В третьей строке индицируется значение скорости движения воздуха (V) в м/с. В четвертой строке индицируется значение атмосферного давления (P) в мм.рт.ст. Строки с пятой по седьмую отображаются только в случае, когда к Измерителю подключен шаровой термометр. В пятой строке индицируется индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс) в градусах Цельсия. В шестой строке индицируется значение интенсивности теплового излучения (IR) в Вт/м2. В седьмой строке индицируется значение результирующей температуры (Тр) в градусах Цельсия.

ВНИМАНИЕ! Перед началом измерений параметров микроклимата Измеритель  автоматически определяет, подключен шаровой термометр или нет. Данная проверка осуществляется в момент выбора в главном меню пункта «измерить» или «по плану». Если шаровой термометр не подключен измерение ТНС-индекса, интенсивности теплового излучения и результирующей температуры не осуществляется. Если в процессе измерений (в ЛЮБОМ режиме) шаровой термометр будет отключен, на экране Измерителя появится следующее сообщение:

Нажатие на кнопку «Старт» осуществляет возврат к измерениям параметров микроклимата, но измерение ТНС-индекса, интенсивности теплового излучения и результирующей температуры осуществляться не будет. Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от измерений без шарового термометра и осуществляет возврат в меню.

Нажатие и удержание (≈2сек.) кнопки «Стоп» в процессе измерений включает режим паузы, при этом на экране Измерителя в четвертой строке (вместо индикатора разряда аккумуляторных батарей) появляется надпись «*П*».

При повторном нажатии кнопки «Стоп» осуществляется выход из режима измерений в главное меню. Нажатие на кнопку «Старт» в режиме паузы означает возврат к измерениям.

6.3.2. Режим измерения параметров микроклимата с записью результатов в ЭП.

Измерения параметров микроклимата с записью результатов в ЭП осуществляются в случае выбора в главном меню пункта «измерить», если ранее в меню «тюнинг» → «запись» была включена функция записи.

ВНИМАНИЕ! Результаты измерений, полученные и записанные в ЭП Измерителя в обычном режиме измерений (не «по плану») использовать для  анализа на соответствие действующим нормативам в контрольно-аналитическом комплексе «НТМ-ЭкоМ» при оформлении протокола инструментальных измерений микроклимата на рабочих местах нельзя, т.к. в этом режиме не записываются необходимые сведения об измерениях. Ограничений при передаче результатов измерений из памяти Измерителя в контрольно-аналитический комплекс «НТМ-ЭкоМ» и записи их в архив «НТМ-ЭкоМ» нет.

При измерениях параметров микроклимата с записью результатов, экран Измерителя имеет следующий вид:

- На экране отображаются номер контролируемой зоны, где проводятся измерения и номер текущего замера.

- Результат проверки (см.выше) напряжения питания Измерителя.

- Стрелка, индицирующая возможность передвижения экрана для просмотра результатов измерения параметров микроклимата. Стрелка появляется, если к Измерителю подключен шаровой термометр. Для передвижения экрана необходимо нажать и удерживать кнопки «Вниз» или «Вверх» на клавиатуре (≈2сек.).

- В этом поле отображаются те же результаты, что и в режиме измерения без записи результатов (см.выше).

В случае если Измеритель запрограммирован на работу по плану (план инструментальных измерений составляется и передаётся в Измеритель с помощью контрольно-аналитического комплекса «НТМ-ЭкоМ»), но был активизирован пункт «измерить», на экране Измерителя появится сообщение:

Для удаления плана из памяти Измерителя и начала измерений с записью результатов, необходимо нажать  кнопку «Старт» на клавиатуре. Для сохранения плана в памяти Измерителя и выхода в главное меню, необходимо нажать кнопку «Стоп».

6.3.2.1. Если ранее установленные параметры измерений предполагают запись результатов в ЭП Измерителя, после активизации пункта «измерить» в главном меню, пользователю предлагается выбрать из списка контролируемую зону, где будут проводиться измерения. При этом экран Измерителя приобретает следующий вид:

- Пользователю предоставляется возможность выбора контролируемой зоны, где будут проводиться измерения (это может быть «новая» контролируемая зона, еще не имеющая номера или ранее обследованная контролируемая зона). При входе в это подменю предполагается, что измерения будут проводиться в «новой» контролируемой зоне, поэтому вместо номера контролируемой зоны на экране Измерителя отображается слово «новая».

- На экране отображается отсутствие замеров в «новой» контролируемой зоне.

- Если в ЭП Измерителя  уже записаны результаты измерений в каких-либо контролируемых зонах, на это указывает наличие стрелки в окошке 3. В этом случае просмотр номеров контролируемых зон, которые были обследованы ранее, осуществляется нажатием кнопок «Вверх» или «Вниз». При просмотре номеров ранее обследованных контролируемых зон в окошке 2 будет отображаться число, выполненных в них замеров.

Подтверждение выбора контролируемой зоны из списка, где будут проводиться измерения, осуществляется нажатием кнопки «Ввод» на клавиатуре.

В случае выбора «новой» контролируемой зоны, проверяется наличие свободного места в памяти (для записи результатов измерений одного замера в контролируемой зоне). Если объем свободного места в памяти недостаточен для записи результатов измерений в «новой» контролируемой зоне,  на экране Измерителя появится сообщение:

Нажатие на кнопку «Старт» отключает функцию записи и начинаются измерения параметров микроклимата, при этом экран Измерителя приобретает вид, указанный в п.6.3.1. Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от измерений в «новой» контролируемой зоне и осуществляется возврат в меню выбора контролируемых зон из списка.

Если в памяти достаточно места для записи результатов измерений в «новой» контролируемой зоне пользователю предлагается указать номер «новой» контролируемой зоны, при этом экран Измерителя приобретает следующий вид:

- Стрелка, индицирующая возможность увеличения номера новой контролируемой зоны на единицу.

- Номер новой контролируемой зоны, устанавливается с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре в диапазоне от 1 до 255.

- Нажатие на кнопку «Ввод» означает подтверждение выбора номера новой контролируемой зоны, при этом на экране появляется соответствующий значок, а затем начинаются измерения. Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от выбора номера «новой» контролируемой зоны и осуществляется возврат в предыдущее меню.

В том случае, если указанный пользователем номер «новой» контролируемой зоны совпадает с номером контролируемой зоны, результаты которой уже записаны в ЭП Измерителя, на экране появится сообщение «уже есть» и пользователю будет предложено выбрать другой номер «новой» контролируемой зоны.

6.3.2.2. Если необходимо повторно провести измерения параметров микроклимата в ранее обследованной контролируемой зоне, следует нажать на кнопку «Ввод», когда её номер отображается на экране:

- Номер контролируемой зоны, в которой необходимо провести повторное обследование.

- Количество замеров, сделанных в ходе предыдущего обследования. Этим числом ограничено максимальное число возможных замеров при проведении повторного обследования.

После нажатия на кнопку «Ввод», Измеритель запросит подтверждение на обновление результатов измерений в контролируемой зоне:

- При нажатии на кнопку «Старт» на клавиатуре на экране появляется значок подтверждения выбора и осуществляется переход к повторному измерению параметров микроклимата. При этом количество замеров в контролируемой зоне ограничено числом замеров, сделанных в контролируемой зоне в ходе предыдущего обследования.

В том случае, если ранее был установлен режим «ручного начала замера» (в меню «Тюнинг» → «руч/авто»), тогда после завершения каждого замера (время замера определяется установленным <t> в меню «Тюнинг» → «время» → «<t>») измерения параметров микроклимата приостанавливаются и на экране появляется сообщение:

Для продолжения измерений следует нажать кнопку «Старт» на клавиатуре. Для завершения измерений в выбранной контролируемой зоне следует нажать кнопку «Стоп» на клавиатуре, после чего осуществится переход к выбору номера контролируемой зоны. Повторное нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет переход в главное меню.

В том случае, если ранее был установлен режим «автоматического начала замера» (в меню «Тюнинг» → «руч/авто»), тогда после завершения каждого замера автоматически начинается следующий замер, номер которого отображается на экране Измерителя.

Количество замеров в «новой» контролируемой зоне ограничено 255-ю замерами, а при повторном обследовании число замеров ограничено числом замеров, сделанных в ходе предыдущего обследования. Если исчерпано предельное число замеров в контролируемой зоне измерения останавливаются, а на экране Измерителя появляется сообщение:

Нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет переход к выбору номера контролируемой зоны.

Если в процессе измерений с записью результатов в память, будет исчерпан весь её объем, измерения остановятся, а на экране появится сообщение:

Нажатие на кнопку «Старт» на клавиатуре осуществляет отключение функции записи результатов измерений параметров микроклимата в ЭП, возобновляются измерения, при этом экран приобретает вид, изображенный в п.6.3.1.

Нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет переход к выбору контролируемой зоны из списка. Повторное нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет переход в главное меню.

## 6.4 Режим измерения параметров микроклимата по плану.

Измеритель может быть запрограммирован на работу по плану. План инструментальных измерений составляется с помощью контрольно-аналитического комплекса «НТМ-ЭкоМ», поставляемого в комплекте с Измерителем. С помощью этого же комплекса осуществляется программирование Измерителя на работу по плану.

Подробнее о работе с контрольно-аналитическим комплексом см. файл ManageNtmEcoM.chm, записанный на CD в папке InformationFiles.

ВНИМАНИЕ! Результаты измерений, полученные и записанные в ЭП Измерителя в режиме измерений «по плану» можно использовать для  анализа на соответствие действующим нормативам в контрольно-аналитическом комплексе «НТМ-ЭкоМ» при оформлении протокола инструментальных измерений микроклимата на рабочих местах.

После активизации пункта «по плану» в главном меню, пользователю предлагается выбрать из списка контролируемую зону, где будут проводиться измерения (список формируется, а затем передаётся в Измеритель с помощью «НТМ-ЭкоМ»). При этом экран Измерителя имеет следующий вид:

- Номер контролируемой зоны, в которой необходимо провести измерения.

- Количество сделанных замеров и запланированное количество замеров.

- Период смены, когда должны проводиться измерения («нач»-начало смены, «сер»-середина смены, «кон»-конец смены).

- Стрелка индицирует возможность выбора другой контролируемой зоны с помощью кнопки «Вниз».

Подтверждение выбора контролируемой зоны и периода смены осуществляется нажатием кнопки «Ввод» при этом, если количество замеров больше нуля (т.е. измерения в выбранной контролируемой зоне и указанный период смены уже проводились) Измеритель запросит подтверждение на обновление результатов измерений (аналогично п. 6.3.2.2). В случае если количество сделанных замеров равно нулю или получено разрешение на обновление, на экране Измерителя появится сообщение:

Необходимо установить щуп (или щуп со сферой) на высоте, указанной в сообщении, а затем нажать на кнопку «Старт». Нажатие кнопки «Старт» запускает измерения и экран Измерителя приобретает вид, указанный в п. 6.3.2.

После завершения каждого замера (время замера определяется установленным <t> в меню «Тюнинг» → «время» → «<t>») измерения параметров микроклимата приостанавливаются (вне зависимости от установленного режима начала замера в меню «Тюнинг» → «руч/авто») и на экране появляется сообщение:

Для продолжения измерений следует нажать кнопку «Старт» на клавиатуре, после чего на экране вновь появится сообщение об установке щупа на необходимую высоту (см. выше этот пункт). Количество замеров в одной контролируемой зоне в режиме «по плану» ограничено 2-мя, 3-мя или 4-мя замерами в зависимости от рабочей позы и наличия источников лучистого тепла. В случае нажатия на кнопку «Стоп» осуществится переход в меню выбора контролируемой зоны из списка, при этом, если число сделанных замеров меньше требуемого числа, результаты измерений не будут записаны в ЭП.

После завершения последнего замера на экране появится сообщение:

Нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет переход к выбору номера контролируемой зоны из списка и соответствующего периода смены.

Нажатие и удержание (≈2сек.) кнопки «Стоп» в процессе измерений включает режим паузы, при этом на экране Измерителя в четвертой строке (вместо индикатора разряда аккумуляторных батарей) появляется надпись «*П*».

При повторном нажатии на кнопку «Стоп» осуществляется переход к выбору контролируемой зоны из списка. Нажатие на кнопку «Стоп» в меню выбора контролируемой зоны из списка осуществляет переход в главное меню.

Нажатие на кнопку «Старт» в режиме паузы означает возврат к измерениям.

Допускается добавление в ранее составленный список, дополнительных контролируемых зон. Для этого необходимо в меню выбора контролируемой зоны из списка выбрать пункт «новая». В этом случае Измеритель проверит наличие свободного места в памяти для записи сведений о контролируемой зоне и результатов измерений в ней. Если свободного места достаточно,  необходимо указать номер «новой» контролируемой зоны, аналогично п.6.3.2.1. Если места нет, на экране появится соответствующее сообщение, а затем осуществится переход в меню выбора контролируемой зоны из списка.

Если в список контролируемых зон, где необходимо проводить измерения, была успешно добавлена «новая» контролируемая зона, на экране Измерителя появится меню выбора рабочей позы (в зависимости от выбора будут определены высоты, на которых необходимо проводить измерения и число замеров):

Если в контролируемой зоне работы выполняются в позе «сидя» (всеми работниками, которые могут находится в данной контролируемой зоне), необходимо с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» подвести стрелку к пункту «сидя» и нажать кнопку «Ввод».

Если в контролируемой зоне работы выполняются в позе «стоя» (всеми работниками, которые могут находиться в данной контролируемой зоне), необходимо с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» подвести стрелку к пункту «стоя» и нажать кнопку «Ввод».

Если в контролируемой зоне работы выполняются в позе «сидя» или «стоя» (т.е. рабочая поза зависит от работников, которые могут находиться в контролируемой зоне), необходимо с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» подвести стрелку к пункту «сидя и стоя» и нажать кнопку «Ввод».

Нажатие на кнопку «Ввод» осуществляет переход к началу измерений, при этом на экране Измерителя появится сообщение об установке щупа (щупа и сферы) на определенной высоте (см. выше).

ВНИМАНИЕ! В случае добавления «новой» контролируемой зоны в список контролируемых зон, где необходимо проводить измерения «по плану» и наличии источников лучистого тепла в ней, следует подключить шаровой термометр ДО выбора в главном меню пункта «по плану». В этом случае измерения будут проводиться с расчетом ТНС-индекса, результирующей температуры, оценкой интенсивности теплового излучения. Полученные результаты будут использоваться при анализе на соответствие действующим нормативам в «НТМ-ЭкоМ» при оформлении протокола инструментальных измерений на рабочих местах.

ВНИМАНИЕ! Если согласно ранее составленному плану требуется проведение измерений с шаровым термометром, но он не был подключен ДО выбора в главном меню пункта «по плану» или он был отключен в процессе измерений, на экране Измерителя появится сообщение:

Нажатие на кнопку «Старт» осуществляет возврат к измерениям без шарового термометра, при этом в ЭП Измерителя в заголовке контролируемой зоны снимается требование наличия шарового термометра. После этого, при повторном обследовании в этой контролируемой зоне, даже при подключенном шаровом термометре ТНС-индекс, результирующая температура и интенсивность теплового излучения измеряться не будут.

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от измерений без шарового термометра и осуществляет возврат в меню выбора контролируемой зоны из списка.

В Измерителе Метеоскоп предусмотрен режим составления плана инструментальных измерений без контрольно-аналитического комплекса «НТМ-ЭкоМ» (режим экспресс составления плана). Если в памяти Измерителя плана нет, но в главном меню выбран пункт «по плану», на экране Измерителя появится сообщение:

Нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет возврат в главное меню.

Нажатие на кнопку «Старт» означает желание составить план инструментальных измерений в экспресс режиме (без программы «НТМ-ЭкоМ»), при этом, если в памяти Измерителя нет каких-либо записей с результатами измерений, осуществляется переход к выбору номера контролируемой зоны, где будут проводиться измерения (в списке контролируемых зон будет отображаться только «новая» контролируемая зона). Выбор контролируемой зоны и периода смены,  а также процесс измерений, аналогичен случаю, когда план инструментальных измерений составляется в «НТМ-ЭкоМ», а затем Измеритель программируется на работу по этому плану (см. п. 6.4). При нажатии на кнопку «Старт», если в памяти Измерителя записаны результаты измерений, на экране Измерителя появится следующий запрос:

Нажатие на кнопку «Старт» осуществляет удаление всей информации из памяти Измерителя и переход к выбору контролируемой зоны (см. выше). Нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет выход в главное меню.

ВНИМАНИЕ! Результаты измерений, полученные и записанные в ЭП Измерителя в режиме измерений «по плану», составленному в экспресс режиме (без программы «НТМ-ЭкоМ») можно использовать для  анализа на соответствие действующим нормативам в контрольно-аналитическом комплексе «НТМ-ЭкоМ» при оформлении протокола инструментальных измерений микроклимата на рабочих местах.

ВНИМАНИЕ! Предварительное планирование инструментальных измерений существенно сокращает время проведения измерений. План необходим, если процесс планирования и измерений разнесены по времени или их выполняют отдельные сотрудники.

## 6.5 Меню память.

После активизации пункта «память» в главном меню, осуществляется переход в меню память, которое состоит из четырех пунктов:

| Название пункта | Действие при активизации пункта |
| --- | --- |
| «обзор» | на экране отображается количество обследованных контролируемых зон, суммарное кол-во сделанных замеров, объем свободного пространства памяти |
| «просмотр» | осуществляется переход в режим просмотра записанных результатов измерений |
| «связь с ПК» | осуществляется переход в режим ожидания команд ПК |
| «очистка» | осуществляется удаление результатов измерений из памяти |

6.5.1. Обзор памяти Измерителя.

Если в памяти Измерителя нет плана проведения инструментальных измерений, функция обзора памяти Измерителя отображает на экране сведения о количестве обследованных контролируемых зон, суммарном количестве сделанных замеров и объеме свободного места, при этом экран имеет следующий вид:

В случае если был запрограммирован план проведения измерений (см. п. 6.4), на экране отображается информация о количестве контролируемых зон по плану и количестве планируемых замеров, при этом экран имеет вид:

Стрелки (1) индицируют возможность переключения экрана для просмотра сведений о количестве обследованных контролируемых зон и количестве сделанных замеров. Переключение осуществляется с помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» на клавиатуре, при этом экран приобретает вид:

С помощью кнопок «Вверх» или «Вниз» осуществляется переключение на предыдущий экран.

Для возврата в меню «память» необходимо нажать кнопку «Стоп» на клавиатуре.

В том случае, когда в памяти нет записей результатов измерений параметров микроклимата в контролируемых зонах, при активизации пункта «обзор» на экране Измерителя появится сообщение:

При этом Измеритель подаст несколько звуковых сигналов, после чего осуществится автоматический возврат в меню «память».

6.5.2. Просмотр результатов измерений, записанных в память Измерителя.

При активизации пункта «просмотр» в меню память, Измеритель предлагает выбрать номер контролируемой зоны для просмотра полученных в ней, результатов измерений. Экран Измерителя имеет следующий вид:

- Номер контролируемой зоны, в которой проводились измерения параметров микроклимата.

- Число сделанных замеров в контролируемой зоне (1). Если Измеритель запрограммирован на работу по плану, тогда в окошке 2 будет отображено количество сделанных и запланированных замеров, а на нижней строке будет отображаться период смены.

- Стрелка, индицирующая возможность выбора другой контролируемой зоны из списка. Стрелка появляется только в том случае, когда в памяти Измерителя записаны результаты измерений, по крайней мере, в двух контролируемых зонах.

Для перехода к просмотру результатов измерений в выбранной контролируемой зоне необходимо нажать кнопку «Ввод» на клавиатуре, при этом на экране Измерителя будут отображены результаты первого замера. Экран Измерителя при просмотре результатов измерений имеет вид:

- Номер контролируемой зоны, где проводились измерения и номер замера, результаты которого отображены на экране.

- Если измерения проводились в обычном режиме (не «по плану») в левом нижнем углу экрана отображается время усреднения (длительность замера). Если измерения проводились в режиме «по плану», тогда в левом нижнем углу экрана отображается период смены, которому соответствуют результаты измерений, индицируемые на экране.

- Результаты измерения параметров микроклимата.

Для просмотра результатов измерения параметров микроклимата следующих замеров необходимо нажать кнопку «Старт». Переключение замеров организовано в циклическом режиме, т.е. при просмотре результатов измерения параметров микроклимата последнего замера, нажатие на кнопку «Старт» осуществляет переход к просмотру результатов измерения параметров микроклимата первого замера.

Нажатие на кнопку «Стоп» на клавиатуре осуществляет переход к выбору номера контролируемой зоны. Повторное нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет возврат в меню «память».

6.5.3. Связь с персональным компьютером.

Третий пункт меню «память» предназначен для обмена информацией между ПК и Измерителем. В комплекте с Измерителем поставляется контрольно-аналитический комплекс «НТМ-ЭкоМ», с помощью которого происходит обмен информацией, в частности, передача результатов измерений из памяти Измерителя в ПК, загрузка плана инструментальных измерений. При активизации пункта «связь с ПК» в меню «память» на экране Измерителя появляется сообщение (при этом подсветка ЖКИ выключается):

Это означает, что Измеритель ожидает команды от ПК. Более подробно о работе с контрольно-аналитическим комплексом «НТМ-ЭкоМ» можно прочитать в руководстве по эксплуатации на оптическом диске. Любые возникающие вопросы можно задавать на форуме http://www.forum-ntm.ntm.ru/.

Для выхода из режима ожидания команд ПК необходимо завершить работу с контрольно-аналитическим комплексом «НТМ-ЭкоМ» или выключить Измеритель.

6.5.4. Удаление результатов измерений из памяти Измерителя.

Функция «очистка» в меню «память» предусматривает удаление результатов измерений из памяти Измерителя. При активизации пункта «очистка», Измеритель запрашивает подтверждение удаления всей информации из памяти:

Нажатие на кнопку «Старт» осуществляет удаление всех записей из памяти, при этом на экране появляется сообщение «Нет данных» после чего осуществляется автоматический переход в меню «память».

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от удаления данных и осуществляет возврат в меню «память».

## 6.6 Меню тюнинг.

После активизации пункта «тюнинг» в главном меню, осуществляется переход в меню тюнинг, которое состоит из шести пунктов:

| Название пункта | Действие при активизации пункта |
| --- | --- |
| «запись» | включение/выключение функции записи результатов измерений в память Измерителя |
| «руч/авто» | включение/выключение функции «ручного начала замера» |
| «время» | осуществляется переход в меню «время» |
| «яркость» | вызов функции изменения яркости подсветки ЖКИ |
| «контраст» | вызов функции изменения контрастности ЖКИ |
| «звук» | включение/выключение звука |

6.6.1. Включение/выключение функции записи результатов измерения параметров микроклимата в память.

При активизации пункта «запись» в меню «тюнинг» экран Измерителя имеет следующий вид:

- Стрелки, индицирующие возможность выбора с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре.

- «да»-означает, что измерения параметров микроклимата будут проводиться с записью результатов измерений в контролируемых зонах в память Измерителя. «нет» - означает, что измерения будут проводиться без записи. В случае выбора в главном меню пункта «Измерить». В режиме измерений «по плану» запись результатов осуществляется вне зависимости от установки данной функции.

- Нажатие на кнопку «Ввод» на клавиатуре означает подтверждение выбора (2), при этом на экране появляется соответствующий значок.

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от выбора и осуществляет переход в меню «тюнинг».

6.6.2. Включение/выключение функции «ручного начала замера».

Включение функции «ручного начала замера» предусматривает, что при измерениях с записью результатов в память после каждого замера на экране будет появляться сообщение:

Эту паузу между замерами можно использовать, например, для смены уровня щупа.

Если функция «ручного начала замера» выключена, после завершения одного замера автоматически начинается следующий замер.

При активизации пункта «руч/авто» в меню «тюнинг» экран Измерителя имеет следующий вид:

- Стрелки, индицирующие возможность выбора с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре.

- «руч»-означает, что функция «ручного начала замера» включена. «авто» - означает, что функция «ручного начала замера» выключена. При измерениях в режиме «по плану» каждый последующий замер начинается по указанию пользователя в ручном режиме, вне зависимости от установки данной функции.

- Нажатие на кнопку «Ввод» на клавиатуре означает подтверждение выбора (2), при этом на экране появляется соответствующий значок.

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от выбора и осуществляет переход в меню «тюнинг».

6.6.3. Установка астрономического времени и времени усреднения.

При активизации пункта «время» в меню «тюнинг» осуществляется переход к выбору и установки времен, при этом экран Измерителя имеет вид:

- Стрелка, указывающая на выбираемый пункт. Передвижение стрелки осуществляется нажатием на кнопки «Вниз» и «Вверх» на клавиатуре. Нажатие на кнопку «Ввод» осуществляет переход к установке соответствующего времени.

- Значения ранее установленных времен.

В случае выбора любого из трёх пунктов экран Измерителя приобретает вид (например, выбран пункт «<t>»):

- В соответствующей строчке появляется стрелка индицирующая возможность изменения, ранее установленного числа.

- Напротив числа, которое будет меняться, появляется «:».

Нажатие на кнопку «Ввод» на клавиатуре означает запись установленного значения в память Измерителя.

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от установки нового значения и осуществляет возврат к выбору одного из трёх пунктов. Повторное нажатие на кнопку «Стоп» осуществляет переход в меню «тюнинг».

Диапазоны изменения:

| часы | от 0 до 23 |
| --- | --- |
| минуты | от 0 до 59 |
| время усреднения | от 0 до 30 |

ВНИМАНИЕ! При измерениях параметров микроклимата с записью в память, длительность замера равна времени усреднения.

6.6.4. Установка яркости подсветки ЖКИ.

При активизации пункта «яркость» в меню «тюнинг» экран Измерителя имеет следующий вид:

- Стрелки, индицирующие возможность изменения яркости подсветки ЖКИ с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре.

- Нажатие на кнопку «Ввод» осуществляет запись установленной яркости подсветки в память, при этом на экране появляется соответствующий значок.

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от установки и осуществляет переход в меню «тюнинг».

6.6.5. Установка контрастности ЖКИ.

При активизации пункта «контраст» в меню «тюнинг» экран Измерителя имеет следующий вид:

- Стрелки, индицирующие возможность изменения контрастности ЖКИ с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре.

- Нажатие на кнопку «Ввод» осуществляет запись установленной контрастности в память, при этом на экране появляется соответствующий значок.

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от установки и осуществляет переход в меню «тюнинг».

6.6.6. Включение/выключение звука.

При активизации пункта «звук» в меню «тюнинг» экран Измерителя имеет следующий вид:

- Стрелки, индицирующие возможность выбора с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» на клавиатуре.

- «да»-означает, что при нажатии на кнопки клавиатуры и в процессе измерений параметров микроклимата будут подаваться звуковые сигналы. «нет» - означает, что звуковые сигналы отключены.

- Нажатие на кнопку «Ввод» на клавиатуре означает подтверждение выбора (2), при этом на экране появляется соответствующий значок (3).

Нажатие на кнопку «Стоп» означает отказ от выбора и осуществляет переход в меню «тюнинг».

## 6.7 Меню поверка.

В Измерителе предусмотрен отдельный режим для измерений параметров микроклимата в процессе поверки. В этом режиме на экране отображаются результаты измерений только одного из четырех параметров. После активизации пункта «поверка» в главном меню, осуществляется переход в меню выбора измерений, которое состоит из четырех пунктов:

| Название пункта | Действие при активизации пункта |
| --- | --- |
| «Тв» | измерение температуры воздуха (при этом нагрев второго термистора отключен) |
| «RH» | измерение относительной влажности |
| «V» | измерение скорости движения воздуха |
| «P» | измерение атмосферного давления |

Для осуществления выбора измерений необходимо, кнопками «Вниз» или «Вверх» подвести стрелку выбора к соответствующему пункту меню и нажать кнопку «Ввод».

Для выхода из режима измерений необходимо нажать кнопку «Стоп». После нажатия на кнопку «Стоп» осуществится переход в меню выбора измерений.

## 6.8 Выключение Измерителя.

Для выключения Измерителя необходимо нажать и удерживать в течение 3сек кнопку "Вкл". На экране появится сообщение «Выключение Измерителя», после чего Измеритель выключится, а светодиод рядом с кнопкой «Вкл» на панели Измерителя погаснет.

ВНИМАНИЕ! В случае длительного перерыва в эксплуатации Измерителя следует производить заряд аккумуляторных батарей не реже чем 1 раз в месяц.

# 7. Контрольно-аналитический комплекс «НТМ-ЭкоМ».

В комплекте с Измерителем поставляется контрольно-аналитический комплекс «НТМ-ЭкоМ» в состав, которого, кроме Измерителя Метеоскоп, входит ряд приборов для измерения ЭМП промышленной частоты, ЭМП от ВДТ и СВЧ-диапазона. Рабочее окно программы имеет вид:

Возможность обмена данными между «НТМ-ЭкоМ» и Измерителями параметров окружающей среды позволяет использовать программу на протяжении всего процесса производственного контроля или аттестации рабочих мест, на таких этапах как: планирование инструментальных измерений (в автоматическом режиме), проведение измерений (с помощью Измерителей, запрограммированных на работу по плану), анализ полученных результатов на соответствие существующим нормам (используя заложенную в программу базу знаний), оформление необходимой документации.

В процессе работы с программой, вся необходимая информация накапливается в её архиве. Это позволяет проследить изменения параметров окружающей среды на обследуемом предприятии за длительный период времени (недели, месяцы, годы).

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс облегчает работу с программой «НТМ-ЭкоМ». Информацию, необходимую для нормального функционирования, программа запрашивает и получает от пользователя в интерактивном режиме. Это избавляет пользователя от необходимости подробно помнить и знать все нормативные документы и алгоритмы принятия решений в области санитарно-гигиенического контроля.

Программа снабжена дополнительной информацией, различными подсказками, в неё интегрированы файлы информационной поддержки, выполненные в виде файлов контекстной справки MSWindows (обеспечивается поиск по ключевому слову или фразе). Файлы информационной поддержки содержат тексты всех действующих нормативных документов, различных книг, руководств по эксплуатации Измерителя и программы.

Большинство этапов работы компьютерной системы проходит в автоматическом режиме. Это существенно сокращает время обработки любого объема информации, не снижая качество конечных заключений и выводов.

В «НТМ-ЭкоМ» кропотливая работа по оформлению документов выполняется автоматически на основе архивной информации, а форма документов удовлетворяет требованиям Роспотребнадзора.

## 7.1 Инструкция по установке

7.1.1. Требования к системе.

- Microsoft Windows 98; 	Microsoft Windows 98 Second Edition;
Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me); Microsoft Windows NT 4 (Workstation или Server) с установленным Service Pack 6a; Microsoft Windows 2000 (Professional, Server или Advanced Server)
Microsoft Windows XP (Home или Professional); любая операционная система из семейства Microsoft Windows .NET Server.

- Данный продукт создан по новой технологии .NET, на Вашем компьютере должно быть установлено следующее программное обеспечение (всё программное обеспечение можно скачать с сайта Microsoft):
- Windows Installer v2.0 или выше;
- .NET Framework v2.0.50727 или выше;
- Internet Explorer v5.1 или выше; 
- Microsoft Data Access Components 2.8.

7.1.2 Установка контрольно-аналитического комплекса «НТМ-ЭкоМ».

- Запустить файл setup.exe, записанный на CD:

На экране ПК появится сообщение (для продолжения установки необходимо нажать кнопку 'ОК'):

После нажатия на кнопку 'OK', на экране появится сообщение:

Программа проверяет наличие .Net Framework 2.0, если на ПК не установлена данная платформа, программа устанавливает её.
Завершив проверку наличия и установку (в случае необходимости) платформы .Net Framework 2.0, программа запустит установщик программного комплекса 'НТМ-ЭкоМ'.

- После запуска установщика контрольно аналитического комплекса 'НТМ-ЭкоМ' на экране ПК появится следующее окно:

Выберите папку для установки программного комплекса:

Во время установки контрольно-аналитического комплекса на экране ПК будет отображаться статус установки. После завершения установки «НТМ-ЭкоМ» на экране ПК будет отображено следующее окно:

На рабочем столе ПК появится иконка:

Для запуска "НТМ-ЭкоМ" следует подвести курсор мыши на иконку и нажать два раза левую кнопку.

Подробно о работе с контрольно-аналитическим комплексом см. файл ManageNTMEcoM.chm, записанный на CD в папке InformationFiles. Или файл ManageNTMEcoM.chm в папке InformationFiles, записанный в рабочей папке «НТМ-ЭкоМ» (по умолчанию "C:\Program Files\НТМ\НТМ-Эком").

На CD в папке ExampleFiles записаны примеры документов, сформированные в автоматическом режиме в ходе работы с контрольно-аналитическим комплексом 'НТМ-ЭкоМ'.

# 8. Поверка Измерителя

8.1 Поверка Измерителя осуществляется органами Государственной метрологической службы или аккредитованными метрологическими службами в соответствии с документом «Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп». Методика поверки.» БВЕК. 43 1110.06 МП, утвержденным ФГУП «ВНИИОФИ» и ФГУП «ВНИИМС». Оригинал методики находится в ООО «НТМ-Защита». Копия методики может быть выслана пользователю по дополнительному запросу.

8.2 Периодическую поверку Измерителя производят каждые 2 года.

8.3 Измеритель подвергается поверке после ремонта.

# 9. Техническое обслуживание

9.1 Виды технического обслуживания:

- контрольный внешний осмотр;

- техническое обслуживание, включающее внешний осмотр, опробование, определение состояния  аккумуляторных  батарей.

9.2 При внешнем осмотре проверяется:

- комплектность Измерителя;

- крепление органов управления и настройки;

- фиксация органов управления;

- состояние покрытий;

- исправность кабеля, придаваемого к Измерителю.

9.3 Если при включении Измерителя после автотестирования во второй строке напротив значения напряжения питания появляется значок «Х», то аккумуляторные батареи, встроенные в Измеритель, необходимо зарядить, проведя операции, указанные в п. 5.2.3.

9.4 Порядок и периодичность проведения технического обслуживания.

При использовании по назначению контрольный осмотр  производится перед и после использования, а также после транспортирования.

При хранении до 1 года контрольный осмотр производится с периодичностью один раз в 6 мес.

При хранении  более 1 года техническое обслуживание производится один раз  в год.

# 10. Текущий ремонт

10.1 Перечень возможных неисправностей при проведении текущего ремонта приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении Измерителя не загорается ЖКИ | Неисправность контактов или аккумуляторных батарей | Провести зарядку батарей согласно п. 5.2.3 |
| 2 При проведении поверочных измерений нет сигнала с Измерителя | Обрыв кабеля между Измерителем и сенсометрическим щупом | Провести замену кабеля на предприятии-изготовителе измерительного устройства |
| 3 При включении прибора не появляется надпись «Автотест» | Испорчено программное ПЗУ | Провести замену ПЗУ на предприятии-изготовителе измерительного устройства |

# 11. Хранение

11.1 Хранение Измерителя должно осуществляться в упаковке на стеллажах в сухих проветриваемых помещениях, защищающих изделие от атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей. Температура хранения от минус 25 до плюс 55 (С, относительная влажность воздуха до 95% при температуре 25(С.

# 12. Транспортирование

12.1 Условия транспортирования  Измерителя должны соответствовать  ГОСТ 22261-94 группа 3.

12.2  Климатические условия транспортирования не должны выходить за следующие пределы:

- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 (С;

- относительная влажность окружающего воздуха 95% при температуре  25 (C.

12.3  Измерители должны  допускать транспортирование всеми видами транспорта в упаковке при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При транспортировании воздушным транспортом Измерители в упаковке должны размещаться в герметизированных отсеках.

# 13. Тара и упаковка

Упаковочной тарой Измерителя является упаковочная сумка, входящая в комплект прибора и служащая для хранения Измерителя в течение всего срока его эксплуатации.

Измеритель, упакованный в транспортную тару, сохраняет внешний вид и работоспособность после воздействия повышенной температуры (плюс 500С).

Измеритель, упакованный в транспортную тару, сохраняет внешний вид и работоспособность после воздействия пониженной температуры  (минус 200C).

Упаковка обеспечивает сохранность конструкции и параметров Измерителя после воздействия вибраций по группе № 2 по ГОСТ 12997-87.

# 14. Маркирование и пломбирование

14.1 На Измерителе нанесены:

-  наименование и условное обозначение Измерителя;

-  товарный знак предприятия-изготовителя;

-  порядковый номер и год изготовления;

-  изображение знака государственного реестра;

14.2 На упаковочной таре нанесены:

-  наименование и условное обозначение изделия и предприятия - изготовителя;

-  обозначение технических условий;

-  манипуляционные знаки 1,3 по ГОСТ 14192-96;

-  порядковый номер.

14.3 Пломбирование Измерителя   производится в месте винтовых соединений на нижней накладке корпуса Измерительного устройства.

# ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

|  | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Измененных | Замененных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДЕНА

Зам. директора ФГУП

«ВНИИМС»

Руководитель ГЦИ СИ  «ВНИИМС»

В.Н.Яншиным

30 мая 2006 г.

УТВЕРЖДЕНА

Зам. директора ФГУП

«ВНИИОФИ»

Руководитель ГЦИ  СИ  «ВНИИОФИ»

Н.П.Муравской

31 мая 2006 г.

ИЗМЕРИТЕЛЬ

ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

"Метеоскоп"

# Методика поверки

БВЕК. 43 1110.00 МП

Москва, 2006 г.

Настоящий документ распространяется на Измерители параметров микроклимата «Метеоскоп» (далее - Измеритель) и устанавливает методы и средства проведения первичной и периодической поверки Измерителей.

Межповерочный интервал – два года.

1. Операции  поверки

1.1. При проведении поверки должны производиться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций поверки | Номер пункта НД по поверке | Проведение операций при |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной | периодической |
| Внешний осмотр | 5.1 | Да | Да |
| Опробование | 5.1 | Да | Да |
| Проверка метрологических характеристик Измерителя | 5.3 | Да | Да |

2. Средства поверки

2.1 При проведении поверки применяют следующее оборудование:

- стенд аэродинамический АДС 20/25,  класс точности 0,02.

- термостат жидкостной «ТЕРМОТЕСТ-100», диапазон воспроизводимых температур от минус 30 до 100 ОС, СКО  не более 0,01 ОС.

- термометр электронный лабораторный ЛТ-300, диапазон измеряемых температур от минус 50 до 300 ОС, предел допускаемой основной абсолютной погрешности ±0,05 ОС (в диапазоне от минус 50 до 199,99 ОС).

- термогигрометр ИВА-6А, диапазон измерений относительной влажности от 0 до 100%, погрешность  1 %

- климатическая камера МС-81,  диапазон воспроизводимых значений относительной влажности от 10 до 100 %.

- грузопоршневой манометр МПА-15, класс точности 0,01.

2.2 Допускается применение другого оборудования с аналогичными и лучшими метрологическими характеристиками.

2.3 Все средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3. Условия поверки и подготовка к поверке

3.1.При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха (20(5) ОС,

- относительная влажность воздуха (30-80) %,

- атмосферное давление (630-795)  мм рт.ст.,

- напряжение сети (220(4,4) В,

- частота сети (50(0,5) Гц с содержанием гармоник не более 5 %.

3.2 Допускается проведение контроля параметров и характеристик Измерителей (кроме особо оговоренных в ТУ, в том числе основных погрешностей) в условиях, реально существующих в цехе, лаборатории и отличающихся от нормальных, если они не выходят за пределы рабочих условий применения, установленных в ТУ на средства измерения, применяемые при контроле.

3.3 Перед проведением операций поверки необходимо выполнить подготовительные работы, оговоренные в разделе "Подготовка к работе" Руководства по эксплуатации БВЕК 43 11 10. 06 РЭ “ Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»”  и аналогичных разделах РЭ средств измерений, используемых при поверке.

4.Требования безопасности и требования к квалификации поверителей

4.1.При проведении поверки должны быть соблюдены меры безопасности, указанные в соответствующих разделах Руководства по эксплуатации БВЕК 43 1110.06 РЭ “ Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп»”, инструкциях по эксплуатации средств измерений, используемых при поверке и требования СанПиН 2.2.4/2.1.8-055-96.

4.2. К поверке допускаются лица, имеющие квалификацию поверителя в соответствии с ПР 50.2.012-94 "ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ" и изучившие данную «Методику поверки».

5. Проведение поверки

5.1 Внешний осмотр.

При проведении внешнего осмотра проверяется:

- наличие технической документации,

- комплектность прибора,

- наличие механических повреждений,

- состояние соединительных проводов и кабелей,

- исправность органов регулировки и коммутации,

- исправность и чистота разъемов и гнезд.

Приборы неукомплектованные и имеющие дефекты бракуются и отправляются в ремонт.

5.2. Опробование

5.2.1 Включить Измеритель кнопкой  "Вкл". На экране появится сообщение «Автотест». При выходных напряжениях аккумуляторных батарей ниже 3,8В на табло индикатора высвечивается  значок "Х" во второй строке напротив значения напряжения питания. В этом случае необходимо провести зарядку аккумуляторных батарей с использованием зарядного устройства, входящего в комплект Измерителя.

5.2.2 Результаты опробования считаются удовлетворительными, если на табло индикатора высвечивается «Нажмите Старт».

5.3. Проверка основных метрологических характеристик Измерителей.

5.3.1. Проверка пределов допускаемой основной погрешности измерения скорости воздушного потока Измерителя проводится на стенде аэродинамическом АДС 20/25 методом замещения.

5.3.1.1 В методе замещения при неизменном режиме работы установки АДС 20/25 производятся измерения скорости потока воздуха в одной и той же точке последовательно контрольным термоанемометром и поверяемым Измерителем. Последовательность действий в этом методе поверки следующая:

- Вставить щуп контрольного анемометра в низкоскоростную камеру так, чтобы ось канала потокообразующего диффузора установки и отверстие Измерительного щупа были бы соосны, а ось ручки щупа была бы перпендикулярна оси установки. Эти условия проверяются визуально, в том числе и с использованием верхнего окна низкоскоростной камеры.

- Регулятором «Напряжение на моторе» установить напряжение 7.5 В.

- Выждав 1-2 мин, записать в «Протокол поверки» показания анемометров: Vтруб.анем  – анемометра установки и Vконтр. – контрольного анемометра.

- Вынуть щуп контрольного анемометра и вставить на то же место сенсометрический щуп поверяемого Измерителя, соблюдая условия соосности потока и окна датчика анемометра в щупе (см.рис.2), а также перпендикулярности осей щупа и установки. Окно датчика влажности должно располагаться по потоку (повернуто от потокоформирующего диффузора стенда).

- Если в результате этой операции изменилась скорость потока в установке АДС 20/25, что можно контролировать по показаниям встроенного анемометра, то регулятором «Напряжение на моторе» следует добиться восстановления прежнего значения показаний встроенного анемометра.

- Выждав 1-2 мин записать в «Протокол поверки» показания анемометров: Vтруб.анем  – анемометра установки и Vпов.анем. – поверяемого Измерителя..

- Используя полученные результаты вычислить величину  погрешности Δ по формуле

( = (Vt-Vc(	(1)

где  Vc – показания контрольного анемометра и Vt -  показания поверяемого Измерителя. Одновременно вычисляется величина допустимой погрешности по формуле

(доп = Vc*( + Vo	(2)

где ( -объявленная допустимая относительная погрешность, а  Vo  - допустимая абсолютная погрешность поверяемого Измерителя. Обе величины заносятся в соответствующие графы «Протокола поверки».

- Регулятором «Напряжение на моторе» установить напряжение 12.5 В

- Повторить измерения скорости контрольным и поверяемым термоанемометрами, внося результаты измерений в  «Протокол поверки».

- Провести замеры скорости и температуры, устанавливая последовательно напряжение на моторе 17.5 В, 25 В и 30 В.

- Открыть шунтирующие каналы воздуховода и проделать все измерения заново с занесением соответствующих результатов в протокол.

5.3.1.2 Проверку  основной погрешности измерения в диапазоне скоростей от 0,1 м/с до 1,0 м/с  проводят в низкоскоростной камере установки АДС 20/25. Устанавливают скорость потока равной 0,1 м/с и 1,0 м/с. Контроль установки скорости производится с помощью контрольного термоанемометра, входящего в состав установки АДС 20/25.

5.3.1.3  Проверку  основной погрешности измерения в диапазоне скоростей от 1 м/с до 20 м/с проводят в высокоскоростной камере установки АДС 20/25. Сенсометрический щуп переставляется в высокоскоростную камеру, скорость потока в которой устанавливается равной 1 м/с и 20 м/с. При этом контроль установки скорости производится с помощью контрольного термоанемометра, входящего в состав установки АДС 20/25. При каждом значении скорости проводятся измерения с помощью поверяемого Измерителя и результаты заносятся в «Протокол поверки».

5.3.1.4 Если погрешность измерения любой установленной скорости (в диапазоне от 0,1 м/с до 20 м/с) не превосходит значение, указанное в п.1.2.2 ТУ, прибор считается прошедшим испытание, в противоположном случае прибор бракуют.

5.3.2 Проверка допускаемой основной абсолютной погрешности Измерителя при измерении температуры окружающего воздуха.

При проведении операций по поверке погрешности измерения температуры следует использовать «Специальный режим измерений» и работать с выключенным каналом измерения скорости воздуха (см. «Руководство по эксплуатации»).

5.3.2.1. Погружают сенсометрический щуп Измерителя вместе с эталонным термометром в рабочий объем термостата на одну глубину (не менее 150 мм). Следует исключить тепловой контакт щупа с окружающим воздухом, для чего щуп следует полностью погружать в рабочую жидкость  (при этом его необходимо изолировать от попадания рабочей жидкости). Устанавливают в термостате последовательно следующие значения температур: Тзад = -10 оС, 0 оС, 10 оС, 30 оС, 50 оС. После установления каждого из приведенных значений температуры (по эталонному термометру) и выдержки термометра и Измерителя до установления теплового равновесия между ними и термостатирующей средой термостата, снимают не менее 5 отсчетов (в течение 10 минут) показаний Измерителя (tизм) и эталонного термометра (tэт), и заносят их в журнал наблюдений.

5.3.2.2. В каждой температурной точке определяют основную абсолютную погрешность Измерителя ( ∆t, оС),  по формуле:

∆t = ,	(3)

где:  - среднее арифметическое значение показаний температуры Измерителя, ОС;   - среднее арифметическое значение показаний температуры эталонного термометра, ОС.

5.3.2.3. Полученные значения погрешностей не должны превышать предела допускаемого значения абсолютной погрешности (0,2 оС ), указанное в п.1.2.4 ТУ, в противоположном случае прибор бракуют.

5.3.3 Проверка допускаемой основной абсолютной погрешности Измерителя при измерении относительной влажности воздуха.

5.3.3.1 Устанавливают сенсометрический щуп Измерителя (при этом, электронный блок Измерителя должен находиться снаружи камеры) вместе с эталонным гигрометром в центр рабочего объема климатической камеры (где нормировано значение величины стабильности поддержания заданного значения относительной влажности). Устанавливают в камере следующие значения относительной влажности (при 25 ОС) RHзад =  10%, 30%, 60%, 95%.

5.3.3.2 После установления каждого из значений приведенной относительной влажности (по эталонному гигрометру) и выдержки гигрометра и Измерителя до установления теплового равновесия между ними и окружающей средой в камере, снимают не менее 5 отсчетов (в течение 10 минут) показаний Измерителя (RHизм) и эталонного гигрометра (RHэт), и заносят их в журнал наблюдений.

5.3.3.3 В каждой точке определяют основную абсолютную погрешность Измерителя (∆RH, %),  по формуле:

∆RH = ,	(4)

где:  - среднее арифметическое значение показаний относительной влажности Измерителя, %;  - среднее арифметическое значение показаний относительной влажности эталонного гигрометра, %.

5.3.3.4 Полученные значения погрешностей не должны превышать предела допускаемого значения абсолютной погрешности (3 % ), указанное в п.1.2.6 ТУ, в противоположном случае прибор бракуют.

5.3.4. Определение основной абсолютной погрешности измерения давления.

5.3.4.1. Помещают Измеритель в барокамеру (камеру давления ) так, чтобы индикатор прибора был бы виден в окне камеры.

5.3.4.2. Задают в барокамере  поочередно четыре значения давления: 80, 85, 90 и 95  кПа от большего значения к меньшему, а затем от меньшего значения к большему. Производят регистрацию показаний Ризм Измерителя для каждого значения Рзад , задаваемого с помощью эталона абсолютного давления.

5.3.4.3. Для каждого из заданных значений давления определяют основную абсолютную погрешность измерения ∆Р, кПа, по формуле:

∆Рмах =   Ризм - Рзад, 	(5)

где ∆Рмах – максимальная разница между расчетным и измеренным значениями давления.

5.3.4.4. Если погрешность измерения давления не превосходит значение (±0,13 кПа), указанное в п.1.2.8 ТУ, прибор считается прошедшим испытание, в противоположном случае прибор бракуют.

6. Оформление  результатов  поверки

6.1. Результаты измерений и вычислений при проведении поверки записывают в рабочем журнале.

6.2. На прибор, прошедший поверку, выдается «Свидетельство о поверке» установленного образца в соответствии с ПР 50.2.006.

6.3. При отрицательном результате поверки Измеритель не допускается к дальнейшему применению и на него выдается извещение о непригодности к применению в соответствии с требованиями ПР 50.2.006.

# Text boxes

t

Rto

t

RtV

Измерительный

термисторный  блок

(измерение скорости и температуры воздуха)

Микропроцессорный блок обработки

результатов измерений и

управления режимами работы

Блок выбора

режимов работы

Интерфейс

RS 232

ЖКИ

Датчик давления

Датчик влажности

Часы

Окно датчика анемометра

Окно датчика температуры

Окно датчика влажности

Шаровой терм-тр

Разъем для подключения к Метеоскопу

Сенсометрический щуп

Сфера Вернона

Индикаторный блок

Источник тепла

Шаровой термометр

Сенсометрический щуп